第四批设备招标技术需求

包号1.膀胱镜摄像系统（泌尿外科1套-进口）

一、功能用途

用于膀胱和尿道的检查、诊断和治疗

二、性能参数

1.摄像主机系统

1.1数字化高清摄像主机 *1.2分辨率≥1920*1080 1.3具备电子放大1-2倍、白平衡和色彩调节功能 1.4具备自动增益控制、亮度调节、对比度调节功能 1.5具备USB/HDMI等数据传输端口

2.摄像头

2.1与摄像系统为同一品牌 *2.2分辨率≥1920*1080 2.3具备焦距调节和白平衡调节功能 2.4具备亮度调节、增益调节、色彩调节等功能 2.5具备光学变焦功能 2.6 高清摄像头，可高温高压消毒

3.冷光源

3.1 LED冷光源 3.2灯泡寿命≥3000小时 3.3光源与导光束可直接插拔 3.4导光束可高温高压消毒

4.监视器

4.1尺寸≥24英寸，全高清医用液晶监视器 4.2分辨率达到≥1920*1080，逐行扫描 4.3具有DVI高清数字输入端口，并具有RGB、Y/C等多种输入方式 4.4具备画中画显示功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 摄像主机系统; 1. 2; 摄像头; 1. 3; 冷光源; 1. 光纤; 1. 5; 监视器; 1. 6; 图文工作站; 1. 7; 灌注泵; 1. 8; 台车; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号2.鼻内窥镜摄像系统（耳鼻咽喉科1套-进口）

一、功能用途

用于开展的耳科微创检查及手术治疗

二、性能参数

1.摄像主机

*1.1高清晶片数字化采集图像，分辨率≥1920*1080，逐行扫描，≥16:9图像采集及显示模式 1.2利用摄像主机模块平台，可通过多功能主机模块或三晶片影像模块与多种高清摄像头相连，满足耳鼻喉各种光学硬镜、纤维镜及电子镜需求 1.3整合图文处理功能，通过摄像主机模块自带USB接口直接连接存储设备（U盘等）或打印机，操作者可实时、可视下通过摄像头按键实现术中记录高清图片 1.4具备5级以上电子放大、亮度调节功能，术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能 1.5具有≥2种以上纤维镜图像优化功能 1.6全数字信号输出接口：包括3G-SDI、DVI-D等数字端口

2.摄像头

2.1与摄像系统为同一品牌 2.2摄像头采用非拆分一体化设计 *2.3分辨率≥1920*1080，16：9，逐行扫描 2.4全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输 2.5 摄像头可预设功能：至少包括术野录像、拍照、调节白平衡、亮度、增益、色彩

3.冷光源

2.1与摄像系统为同一品牌 2.2主灯光源：LED冷光源 2.3具备亮度调节 2.4光源寿命：≥3000h

4.光纤

4.1直径≥3.5mm，长度≥2.3m 4.2采用超导光材料，可高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌消毒

5.鼻内镜

5.1与摄像系统为同一品牌； 5.2鼻内镜4mm，0°光学镜，工作长度≥175mm，可高温高压消毒 5.3耳内镜2.7mm， 0°光学镜，工作长度≥110mm，可高温高压消毒

6.监视器（进口）

6.1全高清医用液晶监视器，≥27英寸 6.2 分辨率≥1920x1080 6.3具备DVI-D、HD-SDI高清数字接口，S-Video、RGB、Y/C模拟信号输出接口

7.台车（国产）

8.配套手术器械1套（需分项单独报价）

*8.1与摄像系统为同一品牌 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 耳钳; 光滑带齿，头端1×4.5mm,工作长度≥8 cm; 1. 2; 耳钳; 凹形钳夹，直径≥2 mm，有效工作长度≥8 cm; 1. 3; 鼻粘膜咬切钳; 直，贯穿切割，保留其余组织，头端≥3 mm，工作长度 ≥13cm; 1. 4; 剪; 微型，极细型，细杆，头端≥3 mm ，工作长度≥8 cm; 1. 5; 剪; 极细型 头端≥7 mm ，工作长度≥8 cm; 1. 6; 吸引管; 有剪切洞，有效工作长度 ≥7.5 cm，外径≥1.7 mm; 1. 7; 探针; 齿状，环状，工作长度≥18 cm; 1. 8; 鼻钳; 直角，有效工作长度≥13cm; 1. 9; 鼻钳; 上翘45°，有效工作长度≥13 cm; 1. 10; 耳刀; 刺刀型，工作长度 ≥7.5 cm; 1.

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 摄像主机; 1台. 2; 摄像头; 1个. 3; 冷光源; 1台. 4; 光纤; 1根. 5; 鼻内镜; 2条. 6; 鼻内镜手术器械; 1套. 7; 医用监视器; 1台. 8; 台车; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号2.鼻/耳内镜（耳鼻咽喉科16条-进口）

一、功能用途

用于开展鼻内镜及耳内镜下的手术和检查

二、性能参数

1.与科室在用品牌（德国Storz和德国Xion）内镜主机配套使用

2.鼻内镜

2.1直径4mm，0°光学镜，工作长度≥175mm，可高温高压消毒2根 2.2直径4mm，30°光学镜，工作长度≥175mm，可高温高压消毒 5根 3.3直径4mm，45°光学镜，工作长度≥175mm，可高温高压消毒 3根 4.4直径4mm，70°光学镜，工作长度≥175mm，可高温高压消毒 1根

3.耳内镜

3.1 直径3mm，0°光学镜，工作长度≥140mm，可高温高压消毒 2根 3.2直径1.9mm，0°光学镜，工作长度≥100mm，可高温高压消毒 1根，直径2.7mm，0°光学镜，工作长度≥110mm，可高温高压消毒 2根或直径2.7mm，0°光学镜，工作长度≥110mm，可高温高压消毒 3根

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 鼻内镜; 11根. 2; 耳内镜; 5根.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号3-1. 可视穿刺经皮肾镜（泌尿外科1套-进口）

一、功能用途

用于泌尿外科经皮肾穿刺手术，可实现直接取石、碎石治疗

二、性能参数

1.高质量光纤≥10000像素，前端具备蓝宝石镜面，抗磨损 *2.光纤头端为≥120°广角镜头 3.具备固定摄像头用三接臂，万向旋转 4.具备组合式目镜调焦装置 5.支持选择不同大小的镜鞘（如4.8Fr、8Fr、10Fr）

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 纤维观察物镜; 1根. 2; 组合式目镜; 1只. 3; 固定摄像头用三接臂; 1付. 4; 经皮肾镜穿刺套装; 5套. 5; 光纤长度移位器; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号3-2.泌尿系统内窥镜

一、输尿管肾镜（泌尿外科4条）

1.性能参数

*1.1视向角：≥6° 1.2工作长度≥425mm 1.3插入端直径≤8/9.8FR 1.4器械通道≥5FR 1.5可高温、高压熏蒸或浸泡消毒 1.6可与科室在用内窥镜主机配套使用

2.配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 镜子; 4条.

二、经皮肾镜（泌尿外科2条）

1.性能参数

*1.1视向角：≥6° 1.2器械通道≥10.0Fr，工作长度≥220mm 1.3器械通道≥6Fr，工作长度≥220mm 1.4可高温、高压熏蒸或浸泡消毒 1.5可与科室在用内窥镜主机配套使用

2.配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 第 一 套; 镜子; 1条. 备用钳芯; 1个. 取石钳; 2把. 第 二 套; 镜子; 1条. 鳄口抓钳; 1个. 取石钳; 1把.

三、激光剜除镜（泌尿外科1条）

1.性能参数

1.1激光剜除镜 1.1.1视向角≥12° 1.1.2直径：4mm 1.1.3可高温、高压熏蒸或浸泡消毒 1.2手术器械 1.2.1工作手件1套（含用于1000μm和500μm光纤的激光光纤导引管各1支） 1.2.2闭孔器，1个 1.2.3外鞘：26Fr，1支 1.2.4内鞘：24Fr，1支

2.配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 激光剜除镜; 1条. 2; 手术器械; 1套.

其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号4-1.电子可视软性治疗镜（儿科1套-国产）

一、功能用途

用于经鼻、经口的气道插管、困难气道插管，双腔定位检查及给药、给氧、吸引等

二、性能参数

1.主机

1.1彩色液晶屏≥3.0寸 *1.2摄像分辨率≥15万像素 1.3光源：LED光源，亮度可调 1.4具备拍照、录像、储存、回放功能 1.5内置充电电池：可持续工作时间≥2h 1.6具有视频同步输出功能，配合外接监视器使用 1.7显示屏与操作部可分离，便于消毒 1.8显示屏可上下倾斜≥120°，左右旋转≥150° 1.9具备侧漏功能

2.治疗镜

*2.1视野角度≥90° 2.2视野方向：0°（直视） 2.3景深≥3-50 mm 2.4插入部外径：≤4.0mm； 2.5操作孔道内径≥1.4mm 2.6有效长度≥600mm 2.7弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°

三、配置要求：（单套）

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显示器主机; 1. 2; 治疗镜; 1. 3; 吸引清洗接头; 1. 4; 测漏器; 1. 5; 锂电池; 2. 6; 引导舌片; 5. 7; 气管导管连接套; 5.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号4-2. 电子可视软性检查镜（麻醉科2套、儿科1套-国产）

一、功能用途

用于经鼻、经口的气道插管、困难气道插管，双腔定位检查等

二、性能参数

1.主机

1.1彩色液晶屏≥3.0寸 *1.2摄像分辨率≥15万像素 1.3光源：LED光源，亮度可调 1.4具备拍照、录像、储存、回放功能； 1.5内置充电电池:可持续工作时间≥2h； 1.6具有视频同步输出功能，配合外接监视器使用； 1.7显示屏与操作部可分离，便于消毒； 1.8显示屏可上下倾斜≥120°，左右旋转≥150° 1.9具备侧漏功能

2.成人检查镜

*2.1视野角度≥90° 2.2视野方向：0°（直视） 2.3景深≥3-50mm 2.4插入部外径：≤3.8mm； 2.5有效长度≥600mm 2.6弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°

3.儿童检查镜

*3.1视野角度≥90° 3.2视野方向：0°（直视） 3.3景深≥3-50mm 3.4插入部外径：≤2.8mm； 2.5有效长度≥600mm 2.6弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°

三、配置要求：（单套）

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 显示器主机; 1; 标配. 2; 吸引清洗接头; 1. 3; 测漏器; 1. 4; 锂电池; 2. 5 引导舌片; 5. 6; 气管导管连接套; 5. 7; 成人检查镜; 1; 麻醉科配置. 8; 儿童检查镜; 1; 儿科配置.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号4-3.便携式电子支气管镜（神经内科1条-进口）

一、功能用途

用于开展支气管的检查与治疗

二、性能参数

*1.视野角度≥90° 2.视野方向：0°（直视） 3.景深≥3-50mm 4插入部外径：≤5.2mm 5.操作孔道内径≥2.6mm 6.工作长度≥600mm 7.弯曲角度：向上≥180°，向下≥120°

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 支气管镜; 1条.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号5.视频插管硬镜（麻醉科1套-国产）

一、功能用途

用于麻醉及急诊抢救时经口的常规气道插管、困难气道插管等辅助插管

二、性能参数

1.主机

1.1彩色液晶显示屏≥2.5寸 *1.2整机分辨率≥3.5lp/mm 1.3光源：LED光源 1.4具备拍照、录像、储存功能； 1.5充电电池，可持续工作时间≥4h； 1.6具有视频同步输出功能 1.7显示屏与操作部可分离，便于消毒； 1.8显示屏可上下倾斜≥120°，左右旋转≥150°

2.镜片手柄

*2.1视野角度≥88° 2.2视野方向：0°（直视） 2.3景深≥3-50mm 2.4插入部外径：≤5.2mm； 2.5有效工作长度≥310mm

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 显示器主机; 1. 2; 镜片手柄; 1. 3; 锂电池; 2.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号6.气腹机（普外科1台-进口）

一、功能用途

与科室在用的腹腔镜配合使用

二、性能参数

1.与科室在用高清腹腔镜系统配合使用（原装进口） 2.气源：CO2气体压力≥1Mpa *3.气体流量≥40L/min， 4.设定腹压范围：3-25mmHg0 5.具备数字显示、排烟、排雾、安全声光报警、腹压过高自动保护功能 6.具备返溢流、高压和低压模式

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 气腹机; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号7.刻录机（普外1、泌尿外科1-国产）

一、功能用途

与科室在用的腹腔镜/膀胱镜配套使用

二、性能参数

1.液晶触摸屏≥7寸 *2.视频分辨率≥1920×1080P 3.内置容量≥2T 4.可储存手术视频，具备录像、编辑、回放和刻录功能 5.可直接插入U盘或移动硬盘，并自动导入数据 6.输入接口：S-video、视频、DVI-D、RGB、HD-SDI音频 7.输出接口：HDMI、VGA

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 刻录机; 1.

四、其他要求

1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号8.电子皮肤镜系统（皮肤科1台-国产）

一、功能用途

用于观察和采集人体皮肤和毛发的病变部分在皮肤镜下的微观放大影像，对皮肤类疾病进行早期筛查和辅助诊断

二、性能参数

1.皮肤镜

1.1摄像头：CCD/CMOS *1.2像素≥200万 1.3光源亮度可调 1.4放大倍率：50-200倍连续可调

2.工作站电脑

2.1 CPU：3.0 GHz或更快的处理器，双核心或更高 2.2内存＞4GB内存 2.3光驱：DVD- ROM驱动器 2.4硬盘≥1T以上 2.5显卡：1G独立显卡 2.6彩色显示屏≥21寸，分辨率≥1920*1080 2.7 USB接口：4个以上专用端口 2.8彩色打印机

3.系统软件

3.1具备患者信息的登记、保存、查找、编辑、删除功能 3.2支持保存、导入和导出采集图像 3.3具备图像的处理功能：锁定目标区域进行标记、数量统计、画面对比、特征区域的渲染区别处理；目标区域的长度、角度、弧度、面积的计算和测量等 2.4具备色素类皮肤病的辅助诊断功能，提供多种检测方法 2.5具备自动生成检测分析报告并打印功能 2.6具备皮肤病案例数据库，可供医生参考、对比和科研 2.7支持医生收集、整理、编辑、上传、下载临床病例图片

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 皮肤镜; 1套. 3; 工作站电脑; 1套. 4; 软件; 1套. 5; 彩色打印机; 1台. 6; 台车; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号9.肛瘘镜（普外科1条-进口）

一、功能用途

用于开展微创肛瘘手术治疗

二、性能参数

1.肛瘘镜

*1.1.视向角≥8°，带角度目镜，工作长度≥18cm 1.2.镜体从3.3mm-3.7mm逐渐增粗 1.3.器械通道直径≥2.5mm 1.4可高温、高压、气熏或浸泡消毒

2.手术器械

2.1手柄：1个，带内镜卡口 2.2闭孔器：1个 2.3电凝电极：2把，球形，带电凝接口，7Fr，长530mm 2.4抓钳：1把，可旋转，直径2 mm，长度30cm，双动钳夹，所带LUER结构适配器方便清洗 2.5肛瘘刷：含三环手柄及外鞘管、4mm、4.5mm、5mm三个规格的肛瘘刷内芯，1把 2.6扩肛器：用于配合肛瘘治疗，三叶片设计，带锁齿，1把 2.7单极导线：1根 2.8纤维导光束，可高温、高压消毒 2.9消毒盒，用于带角度目镜气体或等离子消毒及储存，尺寸≥460x150x80mm 2.10封帽：配合4-10Fr.的器械使用，1包

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 肛瘘镜; 1条. 2; 手术器械（详见上述具体要求）; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号10.双目视力筛查仪（眼科1台-国产）

一、功能用途

用于从半岁-成人的视力筛查工作的视力初定和筛选，检测近视、远视、散光、不等视等视力问题

二、性能参数

*1.操作模式：双眼/单眼 2.触摸显示屏≥5寸 3.球镜度的测量范围为-7.50D~+7.50D 4.柱镜度的测量范围为0.00D～+3.00D *5.精度：≤1.0D 6.数据读取时间：≤2秒 7.检测距离：1m±5cm 8.检查模式：多种检查模式，带婴幼儿检查模式 9.电源：充电锂离子电池 10.输出：连接打印机

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 视力主机; 1台. 2; 打印机; 1台. 3; 充电器; 1个. 4; 电池; 1块.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号11-1 研究级正置荧光脑片显微镜（进口1台-神外张1）

一、功能用途

用于神经电生理实验，满足如活细培组织观测如脑片，整体动物实验，显微操作及灌流加药等各种操作需求

二、性能指标

1 显微镜主机： *1.1观察方式：满足明场、可见光微分干涉和红外微分干涉（IR-DIC）、荧光观察方法，适合脑片电生理实验使用 1.2 光学系统：无限远校正光学系统，物镜/目镜独立双重色差校正 1.3 工作空间：可扩充工作空间至108mm 1.4 具有图像对比度增强功能 1.5 红外复消色差荧光光路 1.6 具有消除杂散光及荧光背景干扰功能 1.7 镜体自带荧光视场光阑、荧光亮度调节装置、光闸 2观察镜筒：宽视野三目镜筒，带摄影分光镜筒，倾角≥15°，视野≥22mm； 3 物镜转换器：两孔可升降物镜转换器，具有DIC延长环 4.聚光镜：多功能消色差消球差聚光镜，5孔位，分辨率：N.A.≥0.9 (干镜状态) 5.可卸式圆盘荧光过滤片转换器转换器 *6.物镜：电生理专用高红外透过率物镜： 6.1. 5X电生理专用荧光物镜，数值孔径≥0.15, 6.2. 10X电生理复消色差专用水镜，数值孔径≥0.3 6.3. 40X电生理复消色差专用水镜，数值孔径≥0.8 *7.具有全套DIC装置,具备可见光DIC和红外DIC，具有红外DIC滤片（BP 730-810nm），起偏器和检偏器，带红外补偿器的微分干涉棱镜一组。 8 光源光路系统： 8.1透射光路光源系统：LED光源或100W卤素灯 8.2具有反射荧光光路，复消色差荧光光路，荧光快门：挡板切换时间≤20ms，可同过TTL信号同步控制。配置长寿命荧光光源：120W长寿命光源，灯泡寿命≥2000小时 9.荧光滤色镜及转盘：四位转轮， 配置红绿蓝三色荧光过滤片，要求适合DAPI,GFP,CY3等染料。 10．目镜：10X宽视野目镜，视场数≥22mm，可调节屈光度，具有目镜罩 11．具有可连接CCD接口：100:0/0:100分光。 12. 具有聚光镜防水罩

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X、10X水镜、40X水镜。; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1个. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜升降转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; 荧光光源; 1套. 9; 荧光激发系统（蓝色，绿色，红色激发块）; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号11-2.研究级正置荧光显微镜（进口3台- 输血科1/肿瘤1/骨科1）

一、功能用途

用于普通染色片的明场荧光研究观察

二、性能指标

1.光学系统：无限远校正光学系统，可作明场观察，暗视野、相差，荧光等 *2.物镜转盘：≧6孔电动物镜转盘 3.手动调焦:载物台垂直运动方式距离≥100mm，最小微刻度单位≤1mm 4.照明系统：LED光源或100W卤素灯 5.载物台: 固定超耐磨金属或陶瓷载物台 6.三目观察镜筒：三目镜筒100: 0分光，FOV≥25mm 7.聚光镜：电动多功能聚光镜，支持暗视野、相差 8.目镜:10X目镜，视场数≥25mm *9.物镜：平场复消色差物镜 5X（4X） , NA≥0.16, WD≥13mm 10X , NA≥0.4, WD≥3.1mm 20X NA≥0.75, WD≥0.6mm 40X, NA≥0.95, WD≥0.18mm 100X，NA≥1.4，WD≥0.13 mm 10.电动荧光照明器：≥6位旋转式激发滤块转换器,配三色激发块，蓝色，绿色，红色 11.光源：≥120W荧光光源或LED *12数码相机:高灵敏数字彩色CCD芯片：≥2 / 3英寸，物理像素（非像素位移）：≥280万，制冷方式：半导体制冷；满井电子：≥15.000e，接口：USB3.0，最高分辨率扫描速度≥40fps；相机接口：C型（原装进口） 13.软件功能：图像采集灰度值，曝光量调节，标准比例尺添加，图像注释，长度等测量，多通道荧光叠加等功能。 14.DELL品牌电脑：I5处理器，4G内存,1T硬盘,1G独立显卡，DVD刻录光驱,19寸液晶, WIN正版操作系统；

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（4X）、10X、20X、40X、100X; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1个. 5; 载物台; 1套. 6; 电动物镜转换器; 1套. 7; 电动聚光镜; 1套. 8; 荧光光源; 1套. 9; 电动荧光激发系统（蓝色，绿色，红色激发块）; 1套. 10; 数码相机; 1套. 11; 原装C型接口; 1个. 12; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号11-3.研究级倒置荧光显微镜(（进口4台-药剂1/血液1/神外张1/呼研1)

一、功能用途

用于观测固定细胞，活细胞，动植物组织的快速荧光信号定量分析

- 性能参数

1.光学系统：无限远复消色差校正光学系统 2.主机 2.1电动或手动物镜转盘≥6孔位， 2.2目镜：放大倍数≥10x，视野数≥22mm 2.3电动或手动聚光镜：数值孔径≥0.50，工作距离≥25mm。 2.4透射光源：寿命≥10000小时白光LED光源或100W卤素灯 3.荧光系统 3.1复消色差荧光光路，对多通道荧光图像进行色差优化；可对340nm~850nm波长进行色差纠正 3.2具备背景杂散步光消除功能 3.3电动或手动荧光滤色块转盘：≥6孔位滤镜转盘 3.4 荧光光源≥120W荧光光源或LED 3.5 适合染料DAPI、FITC、TRITC 和 Cy5 4.载物台：配置通用样品夹：适用于载玻片或培养皿观察，以及各类多孔板 *5.物镜：平场半复消色差相差物镜 5x（4X），NA≥ 0.12，WD ≥10mm 10x，NA≥ 0.3，WD≥ 5mm 20x ，NA≥ 0.4，WD≥6mm 40x，NA≥0.6，WD≥2mm， 63 x（60X）油镜，NA≥1.25，WD≥0.12mm *6.原装进口制冷SCMOS相机 6.1芯片尺寸≥1/1.2英寸 6.2物理像素≥240万像素 6.3满井电子：≥32000e-； 6.4拍摄速度：全幅拍摄≥128幅/秒 6.5量子效率≥95% 7.图像处理软件 7.1具备图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长测量等； 7.2多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像 7.3具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析 7.4具有直方图分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度 8电脑：DELL品牌电脑，CPU 为Intel i5处理器，内存16GB，4Gb独立显卡23英寸以上显示器，分辨率在1920x1080或以上，硬盘不小于1T，带刻录光驱，正版Win10 64位专业版系统

- 配置要求（单台）： 说明：以下配置中神经外科配手动物镜转盘、手动聚光镜、手动荧光滤色块转盘，其余科室配置电动物镜转盘、电动聚光镜、电动荧光滤色块转盘

1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 相差物镜5X（4X）、10X、20X、40X，63 X （60X）; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1个. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; 长寿命LED荧光光源; 1套. 9; 荧光激发系统（蓝色，绿色，红色激发块）; 1套. 10; 数码相机; 1套. 11; 原装C型接口; 1个. 12; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号12.普通正置显微镜（进口6台-神经外张1/病理1/检验1/肾内1/中心1/皮肤1）

一、功能用途

组织切片和活细胞的实时动态观察，需要对细胞轮廓形态以及亚细胞结构进行功能研究

- 性能参数

1. 光学系统: 无限远光学系统 *2. 目镜观察筒：30°三目观察筒，铰链式观察筒，可上下翻转，双眼点，可360度旋转。 3. 载物台：陶瓷覆涂机械载物台，载物台面积≥75mm×30mm 4. 调焦机构：精细同轴粗微调焦，内置免调节防下滑机构 5. 照明系统：长寿命LED照明，亮度可调节 6. 聚光镜： 高性能Abbe聚光镜 7. 目镜: 10倍目镜，双眼屈光度可调；带目镜罩2只 *8. 物镜: 物镜4x,N.A.≧0.1 物镜10x,N.A.≧0.25 物镜20X,N.A.≧0.5 物镜40x,N.A.≧0.65 油镜100x,N.A.≧1.25 *9.原装进口制冷CCD，感光芯片：≥2/3 英寸，像素尺寸：4.54μm × 4.54 μm，CCD 物理像素：≥280 万像素，数据深度：> 14bit，动态预览速度：≥14 幅/秒（1920 x 1460全幅）；≥86幅/秒（640×484） 10. 软件：具备图像管理功能， 多通道叠加，交互测量等功能： 11. 电脑：DELL品牌电脑，CPU 为Intel i5处理器，内存16GB，4Gb独立显卡23英寸以上显示器，分辨率在1920x1080或以上，硬盘不小于1T，带刻录光驱，正版Win10 64位专业版系统。

三、配置要求（单台）

序号; 分项配置名称; 数量; 配置科室. 1; 显微镜主机; 1台; 公共配置. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（4X）、10X、20X、40X、100X; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1套. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; LED光源; 1套. 9; 控制分析电脑; 1套. 10; 高灵敏度CCD; 1套; 神外增配. 11; 荧光装置（红、绿）; 1套; 皮肤增配.

三、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号13-1.普通倒置相差显微镜（进口4-神经外张2/输血实验室2）

一、功能用途

用于细胞观察

- 性能参数

1. 光学系统：无限远色差校正系统 *2.系统具备明场、相差，可升级荧光观察功能 3. 长寿命 LED透射光照明系统 4. 三目摄影观察筒，眼点高度360~397mm，45度倾角 5. ≥4位物镜转盘 6. 机械载物台：陶瓷覆涂台面，面积≥200mm×239mm，载物台高度≦191mm *7.物镜： 4倍平场消色差物镜 10倍平场消色差相差物镜 20倍长工作距离相差物镜 40倍长工作距离相差物镜 9. 目镜：视野数≥20mm，视度可调。 10. 聚光镜：NA≥0.3，WD≥72mm 11. 干涉滤光片一只，相差插件及相差环一套 *12.彩色相机：像素≥500万，曝光时间100us-2s,采集速度≧15幅/秒 13 软件： 具备图像管理功能，编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长等几何测量等；多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像。 14. 电脑：DELL品牌电脑，CPU 为Intel i5处理器，内存16GB，4Gb独立显卡23英寸以上显示器，分辨率在1920x1080或以上，硬盘不小于1T，带刻录光驱，正版Win10 64位专业版系统。

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量; 配置科室. 1; 显微镜主机; 1台; 公共配置. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（4X）、10X、20X、40X; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1套. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; LED光源系统; 1套. 9; 控制分析电脑; 1套; 神经外科增配. 10; 高分辨率相机及软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号13-2.常规正置显微镜（进口7台-检验科）

一、功能用途

对微生物、组织切片等样品进行显微观察

- 性能参数

1.光学系统：无限远校正光学系统 *2.物镜转盘：≧4孔物镜转盘 3.调焦:载物台垂直运动距离≥25mm，最小微刻度单位≤1mm 4.照明系统：LED光源系统 5.载物台: 超耐磨金属载物台 6.双目观察镜筒：具备 7.聚光镜：标准聚光镜 8.目镜:10X，视场数≥20mm； *9.物镜：消色差物镜 平场4X , NA≥0.10, WD≥20mm 平场10X , NA≥0.22, WD≥6mm 平场40X, NA≥0.65, WD≥0.31mm 半复100X，NA≥1.25，WD≥0.10 mm

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（或4X）、10X、40X、100X; 1套. 4; 双目观察镜筒; 1套. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; LED光源系统; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号14-1 体式荧光显微镜（进口1-肾内科）

一、功能用途

用于观察斑马鱼转基因鱼以及获取荧光和原位杂交图像

- 性能参数

*1. 连续变焦显微镜镜体：可变焦比：1：10（0.63×～63×）；最放大倍数≥126X。 *2可倾斜式三目镜筒：倾角调节范围0°-23°光路选择: 2 档（目镜/拍照: 100/0 和 0/100） 3.聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮 *4．荧光转盘：≥4孔位荧光激发块位置，配有ＣＦＰ，ＧＦＰ，ＲＦＰ，ＹＦＰ荧光滤片 *5. 双孔位物镜转换器，同时装载两个物镜： 1X复消色差物镜：N.A.≥0.15；工作距离≥60mm 2X消色差物镜：N.A.≥0.3；工作距离≥20mm 6．透射光照明方式：明场照明、斜射照明 7.透射光照明光源：6V30W 8．反射光照明：鹅颈分支导管照明，卤素灯光源：12V100W 9．目镜：10×，视野范围≥22mm 10．荧光光源：长寿命荧光光源 *11.数码相机：彩色数码相机≥2000万像素（最高分辨率≥ 5760 × 3600），制冷系统：Peltier制冷，芯片规格：≥1/1.2 英寸，图像采集速度：≥60 幅/秒（1920 × 1200） 12．软件功能：多通道荧光叠加、图像采集、曝光量调节，标准比例尺添加，图像注释，长度等测量等功能。 13．品牌电脑：I5处理器，8G内存,1T硬盘,1G独立显卡，DVD刻录光驱,21.5寸液晶显示器, WIN764位正版操作系统；

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 全复物镜1X、2X; 各1个. 4; 三目观察镜筒; 1个. 5; 透射光源; 1套. 6; 落射光源; 1套. 7; ＣＦＰ，ＧＦＰ，ＲＦＰ，ＹＦＰ荧光滤片; 1套. 8; 长寿命荧光光源; 1套. 9; 荧光转盘; 1套. 10; 数码相机; 1套. 11; 原装C型接口; 1个. 12; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号14-2 体视显微镜（进口12台-神外张）

一、功能用途

用于科研实验中的动物解剖，微细血管和神经的缝合，以及其它需要借助于显微镜进行的精细手术或检查

二、性能指标

1. 光学系统：复消色差校正光路 2. 主机： *2.1主机变倍比≥8：1，放大范围1.89x-50x 2.2分光光路100:0/0:100，可接相机 3. 目镜观察筒：三目观察筒≤35度倾角，瞳距可调。 4. 目镜：10x目镜，大视场数22mm 5. 物镜： 5.1 1X物镜，工作距离：≥92mm，视野范围：≥35mm 5.2 其中两套配置：0.3X-0.5X可调倍数前端物镜，工作距离90-233mm可调；两套配置复消色差2 X前端物镜，工作距离≥35mm 6.照明光源：LED双支光纤照明，可自定义照明位置，照明亮度≧600lm 7．其中两套配置U型带弹簧手术关节臂，关节高度≥210mm,关节长≥580mm,,关节支架角度、方向、高度可调，带冷光源控制台；两套配置X型支架：臂长360-690mm可调；高度可调，最高可达610mm；支撑臂可360度旋转

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 12台. 2; 目镜10X; 24个. 3; 全复物镜1X、; 12个. 4; 全复物镜2X、; 2个. 5; 全复物镜0.3X-0.5X变倍物镜、; 2个. 6; 透反射光底座; 8套. 7; 双支光纤; 12套. 7; U型关节支架; 2套. 8; X型移动手术支架; 2套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号15.显微镜成像系统（进口1套-检验科）

一、功能用途

用于对微生物、组织切片等样品进行显微成像观察

- 性能参数

1.光学系统：无限远校正光学系统 *2.物镜转盘：≧5孔物镜转盘 3．调焦:载物台垂直运动方式距离≥25mm，最小微刻度单位≤1mm 4．照明系统： LED光源系统 5．载物台: 超耐磨金属载物台 6．三目观察镜筒：100: 0分光，FOV≥22mm 7．聚光镜：标准聚光镜 8．目镜:10X，视场数≥20mm； *9.物镜：消色差物镜（原装进口） 平场4X , NA≥0.10, WD≥26mm 平场10X , NA≥0.22, WD≥7.8mm 平场20X, NA≥0.4, WD≥2.0mm 平场40X, NA≥0.65, WD≥0.3mm 半复100X，NA≥1.25，WD≥0.10 mm *10.数码相机：与显微镜为同一品牌，最大图像分辨率≥1000万coms芯片规格：1/2.3英寸彩色芯片 11．DELL品牌电脑：I5处理器，4G内存,1T硬盘,1G独立显卡，DVD刻录光驱,19寸液晶, WIN正版操作系统；

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（或4X）、10X、20X、40X、100X; 1套. 4; 三目观察镜筒; 1套. 5; 载物台; 1套. 6; 物镜转换器; 1套. 7; 聚光镜; 1套. 8; 数码相机; 1套. 9; LED光源系统; 1套. 10; 电脑; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号16.细胞成像系统（进口1套-泌尿外科）

一、功能用途

细胞观察

- 性能参数

*1.物镜：4×，NA≥0.13，WD≥16 10×、NA≥0.25，WD≥6.0 20×、NA≥0.4，WD≥3.0 40×、NA≥0.5，WD≥2.0 2．物镜转盘≥4位 3．光源：透射光LED，可调强度 4．聚光镜：工作距离≧60 mm *5.数码相机：与显微镜为同一品牌，CMOS芯片尺寸≥1/2，分辨率≧310万像素 6．载物台：机械载物台，配有X-Y轴控制和容器支架适配框 7．LCD显示器：≧12.1英寸彩色；显示分辨率≥1024 × 768像素；倾斜度可调 8、图像采集：内置成像软件通过按钮和鼠标屏幕操作共同完成采集和存储功能

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 显微镜主机; 1台. 2; 目镜10X; 2个. 3; 物镜5X（4X）、10X、20X、40X; 1套. 4; 聚光镜; 1套. 5; 载物台; 1套. 6; LED光源; 1套. 7; 物镜转换器; 1套. 8; LCD显示器; 1个. 9; 数码相机; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置3.所投机型软硬件必须是最新上市、最高端、最全的配置

包号17.超微型显微成像系统（国产4台-神经内科）

一、功能用途

主要用于行为动物在体钙成像和动物运动状态检测，结合病毒立体定位注射，透镜精准埋植等技术，便于不同行为学范式下的实时神经元活性检测，能够直观反映相应脑区的活化状态，进行深部脑区血管、细胞外间质的实时观测。同时用于对动物运动状态数据做记录，分析统计动物的运动速度、运动路线并通过对运动数据对钙信号做进一步分析。

二、性能参数

1.系统参数 1.1显微镜体总重量≤3 g； *1.2最大成像速度≥60 帧/秒（可调）； 1.3物镜成像视场≥450*400 um； 1.4放大倍数≥5倍； *1.5像素分辨率≥0.7um； 1.6支持行为摄像头同步采集 1.7LED功率可调； 1.8分段存储视频数据，支持长时间记录； 2.镜体主要光学器件： 2.1光源：LED（中心波长470 nm）； 2.2激发光滤光片：470/40 2.3荧光滤光片：525/50 2.4像素数≥752*480 pixel； 2.5.透镜： 2.5.1工作距离：50~200 um； 2.5.2数值孔径：≥0.45； 3.数据传送：高速USB3.0图像采集卡，最大速度6Gb/s 4.分析软件：去除数据背景，提取钙信号图像分布，独立性分析，提取细胞位置。 5.图像采集：高速USB3.0图像采集卡，最大速度6Gb/s。采集软件支持像素合并及视频数据拼接，适用于Windows 7及以上操作系统。 6.透镜埋置： 6.1长*宽*高：75X58X88毫米 *6.2 αβ 可调范围：±15°，精确度 0.05° 6.3 x y z 行程范围：±5毫米，精确度 0.02毫米 6.4微透镜夹持器孔径：0.5毫米到5毫米可选 6.5相机夹持器可定制以支持不同厂家的微型相机 6.6通用8毫米的立杆，方便转接到任何定位仪系统 7.行为学检测： 7.1速度检测装置，利用探测器检测实验动物的运动速度，活动方向和运动轨迹，同时绘制速度变化图、运动轨迹图。 7.2最大检测速度：≥50mm/s 7.3检测采样频率：≥50Hz 8.分析软件：去除数据背景，利用PCA分析方法提取钙信号图像分布较为明显的成分序列，然后利用ICA分析方法进行独立性分析，提取出细胞位置 9.立体定位仪和数字显示操作臂系统 9.1小鼠头部上下和前后调节：±6.5毫米，精度0.01mm 9.2小鼠前后轴和左右轴角度自由调节，不用重新挪动动物。前后轴±10°，左右轴12.5°，精度<0.1°。 9.3位移精度≤0.01mm。 9.4 Y轴、X轴、Z轴三维移动，各轴移动量程80mm，10um移动和定位精度。 9.5数显屏实时显示三维轴移动距离，显示精度0.01mm，无需在操作臂上读坐标和手动计算。 9.6 X轴和Z轴二维轴水平方向360度、前后方向180度任意旋转。 9.7 X轴和Z轴二维轴水平方向对齐锁定。 9.8初始位置参考点坐标一键归零。 9.10采用进口位移传感器 10. 气体麻醉机 10.1进口蒸发器，浓度控制误差范围±0.15% 10.2气体麻醉剂输出浓度稳定，不受流量、温度和压力变化的影响。 10.3配置4LPM氧气流量计，可以单只或者1-6只动物同时麻醉。 10.4有10LPM速度的快速充氧功能 11. 玻璃电极磨尖仪 11.1 平移行程（mm）： X: ±12.5 mm 11.2 平移行程（mm）：Z: ±12.5 mm 11.3 X旋转自由度（°）：360° 11.4最大转速（rpm）：7000rpm 11.5削电极直径（mm）：1-1.5mm 12. 病毒/染料玻璃电极注射器 12.1注射精度≤5nl 12.2玻璃电极更换方便，密封性高，无需辅助设备

三、配置要求：

序号; 分项配置; 数量; 单台配置. 1; 微型显微镜镜体; 1个. 2; 固定板; 4个. 3; 透镜; 1个. 4; 图像采集卡; 1个. 5; 采集软件; 1套. 6; 分析软件; 1套. 7; LED光源; 1套. 8; 激发光滤光片; 1个. 9; 荧光滤光片; 1个. 10; 原装进口摄像头; 1个. 11; 微内窥镜夹持器; 1个; 4台共用配置 4台共用配置. 12; 轴线性侧推器; 1个. 13; xyz线性侧推器; 1个. 14; α-β角位器; 1个. 15; 头部固定片; 1个. 16; 运动浮球; 1个. 17; 静音送风机; 1台. 18; 轨迹探测系统; 1套. 19; 立体定位仪和数字显示操作臂系统; 1台. 20; 气体麻醉机; 1套. 21; 玻璃电极磨尖仪; 1台. 22; 病毒/染料玻璃电极注射器; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号18-1.双人双目手术显微镜（进口2台-中心实验室）

一、功能用途

主要适用于教学实验中的动物解剖，微细血管和神经的缝合，以及其它需要借助于显微镜进行的精细手术

二、性能参数

（一）主镜部分 *1.主光学镜头前后倾角≥120° 2.目镜放大倍数10X或12.5X，目镜护眼杯高度可调； *3.光学五级变倍，放大倍率: 1.5X — 40X 4.复消色差物镜：直径距离≥60mm，视野范围10-180mm； （二）照明部分 1.LED光源照明系统：LED 2.智能重力自动开关，抬高显微镜可自动关灯，下拉至工作位自动开灯。 （三）支架部分 1.落地式支架：最大水平伸展范围≥1750mm 2.支架除主镜外的额外负重≥4kg 3.机架带银离子保护涂层 （四）整机原装进口

三、配置要求（单台）

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 光学系统; 1. 2; 支架系统; 1. 3; 物镜; 2. 4; 物镜保护镜; 1. 5; 目镜; 4. 6; 手柄; 1. 7; 目镜筒; 2. 8; 电缆; 1. 9; 防尘罩; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号18-2.双人双目手术显微镜 (国产 1台- 泌尿外科 )

一、功能用途

主要用于泌尿生殖外科输精管、输卵管显微外科手术

二、性能参数

1.主镜 1.1目镜：12.5X，瞳距范围50~75mm，视度调节+6D~ -6D 1.2复消色差物镜：F=175，200，250，300mm可选 *1.3变倍方式及放大倍率：手动/电动连续无级变倍3X~27X 1.4视场直径：Φ85~8.2mm连续无级可调 *1.5内置分光器，可连接CCD摄像接口、数码照相接口及图像处理工作站 2.助手镜:手动/电动连续无级变倍3X~27X，与主镜同视场、同倍率、同光路 3.照明系统:卤素光源物面最大照度≥100000 lx 4.支架系统 4.1手臂平衡：弹簧自动平衡，调节最大范围≥500mm 4.2手臂最大伸展半径≥1200mm 4.3电动微调焦最大范围/速度：≥50mm，1-2.5mm/s

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 双人四目无级变倍对手镜; 1套. 2; X-Y平动器; 1套. 3; 灯座; 3套. 4; 卤素灯; 5个. 5; 光纤; 1个. 6; 物镜F=200mm; 1套. 7; 多功能支架; 1套. 8; 横臂; 1套. 9; 底座; 1个. 10; 八功能脚控器; 8个. 11; 消毒帽; 1个. 12; 防尘罩; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号19-1.高精稳固脑立体定位系统（神经外科-进口4套）

一、功能用途

通过固定在立体定位仪操作臂上的颅钻在特定三维坐标的神经结构的位置,钻孔打开动物颅骨，以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、注射药物、引导电位等研究。

- 性能参数

*1.六组操作臂每根轴调整机械精度≤10um *2.两组操作臂每根轴调整机械精度≤100 um 3.操作臂旋转底座可以360度旋转 4.A/P手动水平调节100mm，游标卡尺精度0.1mm 5.水平导轨宽18.00mm±2.00mm 6.水平导轨长度30.00cm±2.00cm 7.水平导轨可调刻度—零刻度（即耳杆中心线）左右各100mm 8.两杆中心线之间距离17.00cm±2.00cm 9.水平导轨零刻度至末端距离12.08cm±2.00cm 10.封闭式麻醉气体通路，背腹侧调节范围为20±5度（精度为±1度） 11.小鼠封闭式麻醉气体通路适配器，背腹侧倾调节范围为25±2度 12.45°尖端0.8半径钝角头耳杆 13.60°钝角尖端耳杆 14.耳杆固定器位置---水平导轨零刻度处 15.转镮为塑料转镮22ga, 栓绳连接于可穿脱式马甲 16.眼杆水平可调距离20.5mm±2.00mm 17.颚杆背腹可调距离45mm±2.00mm 18.头部可调角度≥35度（每步≤5度） 19.适配器底座导轨可调整距离：≥40mm 20.一系列导管可依植入血管或器官的分类作不同导管PE/PVC管路， 21.特殊定制框架适配器和耳杆确保在高精稳固定位仪上进行大鼠的电生理实验 *22.大鼠旋转适配器可以将动物脑部360度旋转，并可以上下升降 多通道注射泵可以同时放置至少四各通道60-140ml的注射器

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 高精稳固脑立体定位仪; 2. 2; 操作臂; 8. 3; 大鼠麻醉适配器; 2. 4; 小鼠麻醉适配器; 2. 5; 45度耳杆; 2. 6; 小鼠耳杆; 2. 7; 大鼠框架适配器; 1. 8; 小鼠框架耳杆; 2. 9; 操作臂适配器; 1. 10; 校准器; 1. 11; 刻度盘指示器; 1. 12; 颅钻适配器; 1. 13; 中心定位器; 1. 14; 电极夹持器; 1. 15; 多通道注射泵; 4. 16; 大鼠旋转适配器; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号19-2.双臂脑立体定位仪 （进口1套-神经外科张）

一、功能用途

用于大、小鼠脑区实验的定位、钻孔、制作动物模型

二、性能指标

*1. 操作臂：双臂 1.1移动范围：上下、左右、前后可达80mm。 1.2垂直方向与水平方向可180度旋转并随时锁定任意位置，水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置； 1.3垂直方向操作臂角度设置0-90度，2度增量。 2.配备2个标准夹持器，夹持范围0.4mm-1.3mm *3. 特制鸡适配器可以安装在定位仪上使用 4.具备配合气体麻醉的大小鼠适配器及耳杆 5.适配器水平位移≥40mm 6.可选大鼠、小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠适配器; 7.颈动脉特殊管路方便置管和给药 8.注射泵：数字显示，最小容量0.58nl/step；可以选择灌流/抽取、体积、转速、注射器型号等参数。 9.圆柱型泵头直径7.9±5mm，可以使用注射器直径5.5-9mm 10. 总放大倍率7X~45X（标准配置），可扩充最大总放大倍率270X， 工作距离110m用超广角高眼点目镜 11.冷光源它具有寿命长（可达2万小时），亮度高，环保（符合RoHS标准），均匀性好（无光晕，无亮斑及暗区） *12. 专业行为相机，需与在体电生理主机连接

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 底座; 1台. 2; 操作臂; 2个. 3; 标准夹持器; 2个. 4; 鸡适配器; 1个. 5; 异氟烷; 10瓶. 6; 显微镜; 1台. 7; 冷光源; 1台. 8; 相机（配电生理接口）; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号20.小动物光磁手术及恢复系统（进口4套-神经外科张）

一、功能用途

适合于脑立体定位仪配套使用，通过定位仪的操作臂推进注射器针头到达动物颅内任意组织，精确控制注射量及速率。实现动物麻醉、维持体温、清醒给药、器械消毒等手术工作。

- 性能指标

*1.单元由4个长方铝合金框架组成，安装在5 x 10铝合金基板上。 2.配有一个可快速更换的旋转夹头手持装置，内置DC直流电机，配有3/32”标准尺寸的collet 3.精度：正负5℃，分辨率：正负0.1℃，范围：-200 to +400℃，配大小鼠探头 4.可自行选择调节范围0-1000\0-2000\0-4000毫升/分钟，精确可调 5.显示屏：触摸屏，可以选择灌流/抽取、体积、转速、注射器型号等参数 6.最小给药量0.58nl/step，最大线性推力3.175 μm/half step，可调 7.配专用接头与立体定位仪操作臂连接使用 8.马甲采开放式设计, 动物容易调节体温. 上圆顶有开口, 可和弹簧管拴绳连接，下端与特制的颈动脉埋置管连接，进行清醒动物给药并同时记录电生理信号 9.定制手术工作台专用于磁遗传电生理实验，配磁刺激通道 10.针对>0.12μm颗粒系过滤效率>99.9995%；配有预过滤器。沉降气流：0.24m/s 11.10级洁净度，比百级高10倍。ISO14664.1标准Class 4，离心外转子双风机系统。 12.LCD液晶显示屏4行显示，位于柜体中部倾斜面，易于操作 13.>1.2mm厚镀锌钢板，人体工程学5度角倾斜式设计 14.内腔采用1.5mm厚304＃不锈钢， 354mm大开口设计，方便进入鼠笼。V型进气格栅防止堵塞。 15.消毒工作温度大于200度，加热时间小于30分钟 16.麻醉机采用封闭式回路，配套管路需要与立体定位仪适配器连接 *17.双滑轨道立体定位仪，可以将动物头部在三维空间360度旋转 *18.高精度数字显示操作臂精度1微米

三、配置要求（单套）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 光磁手术台; 2. 2; 电极工作台; 4. 3; 三维操作立体定位仪; 1. 4; 高精度操作臂; 1. 5; 颅骨钻; 2. 6; 颅钻夹持器; 2. 7; 钻头; 4. 8; 定制工作台; 2. 9; 台式麻醉机; 2. 10; 超敏定位注射泵; 2. 11; 消毒器; 1. 12; 动物饲料操作台; 2.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号21.GPS信号采集与实时数据分析系统（进口10套-神经外科张）

一、功能用途

用于在体神经信号采集，神经元信号分析

二、性能指标

1.可用于任何一台具有usb2.0接口的电脑。 2.在记录时，任何通道上记录到的放电都可以触发同一组的多个电极。 *3.每个放大器模块≥16个通道。同时不同模块可以组成整合单元，可根据连接的模块数支持16通道,32通道，48通道，64通道，128通道。可以在所有通道中记录如EEG的低频信号。 4、包含一个集成和外接的视频跟踪器可以在记录放电信号的同时,实时同步地记录动物的位置，使记录到的放电数据与位置数据同步。 5.数字输入输出模块可以将放电记录整合到其它种类的实验数据中(例如杠杆施压记录)。包含至少16输入16输出信号通道，可通过TTL电平信号控制。 6.数字示波器可控制的参数包括滤波、放大倍数、定位和触发等。可显示参数包括扫描速度的时间参数,触发模式以及分组，信号和电极通道、放大倍数、滤波和信号记录模式。可同时显示通道≥10，每个通道扫描速率1ms-1s。最大采样率≥48kHz，24bit。在较慢的扫描频率下，可检测峰值和平均值,在记录过程中,实时显示放电，头方向、速度以及位置数据,以及场电位等低频模拟信号数据，可以通过数字信号的输入来控制记录的开始和结束。 7.包含≥三种检测记录信号方式。瞬时信号可截图捕获，之前的数据也可以在低速下进行回放。 8.记录模式包括单元记录模式和原始数据模式。数据可被转成文本格式，数据可被导入Matlab进行分析。 9.可以自动分析海马区位置神经元的放电特性。可将放电频率与各种行为同步关联。分析软件记录参数包括:峰振幅、起始潜伏期、波形特定位置上的振幅。 *10.电极对散点可以进行分群。绘制以及拟合从视频追踪器的输出信息当中得到位置数据。如果输入动物头上定位LED灯设置方向,软件还能根据记录到的位置分析头的朝向。软件也可以分析位置细胞，网格细胞，头方向性细胞，边界细胞，速度细胞，联合细胞。 11．在放电信号被分离之后,放电的时刻和该时刻动物所在的位置可以叠加显示在位置图上,显示结果可以做拟合处理,轮廓显示还可以计算位置和一定位置中的放电最高频率. 12．视频追踪器可以选择两种不同的操作模式：大/小点模式(需要两个不同的LED灯)。或者单点模式(位置固定)。可以独立或集成在控制器上。 13．微推进器：不锈钢材质45°倾斜式，支持携带1-16个电极。步进不低于25μm。加长头部电极线headstage；铂铱丝，17UM（0.0067）；钨丝，125UM（0.0005）. 14．电极电镀器：64通道，测量范围10kΩ-100MΩ，测量精度±1%（10kΩ-15MΩ）； 频率范围1Hz~5kHz，测试电流 <1.4nA RMS；电镀范围 ±12μA，±5V，电镀分辨率5nA,10mV；USB连接 15．数据处理工作站：CPU类型E7-4800V4，DDR4 16G 16．电脑： 24英寸双屏16G-8700K 512GSSD 2T GTX1080

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 32通道记录系统（包含主控箱，前置放大器，所有电缆系统组件，微推进器，5m头部电极线，软件）; 2. 2; 48通道记录系统（包含主控箱，前置放大器，所有电缆系统组件，微推进器，5m头部电极线，软件）; 6. 3; 64通道记录系统（包含主控箱，前置放大器，所有电缆系统组件，微推进器，5m头部电极线，软件）; 2. 4; 数据集群分析软件; 10. 5; 图像旷场同步追踪分析系统; 10. 6; 17pin headstage连接器; 20. 7; 32通道公口连接器; 20. 8; 32通道母口连接器; 20. 9; 铂-铱丝; 200. 10; 钨丝; 50. 11; 电极电镀器; 2. 12; 数据处理工作站; 1. 13; 电脑; 10.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置