第三批设备招标技术需求

包号1-1.双向波除颤仪（国产/进口9台-临床技能培训中心2/急诊科2/麻醉科5）

一、功能用途

用于心律失常患者的监护和体外除颤

二、性能参数

1．除颤功能 *1.1 双相波电流控制技术 1.2除颤模式：体外手动、自动（AED） 1.3运行方式：异步/同步 *1.4除颤能量： 最高能量≥200焦耳 1.6充电时间：充电至200焦耳≤10秒 1.7组合式成人/儿童除颤把手电极 2．监护功能 2.1心电导联： 标配3导联监护（I, II, III） 2.2标配3导联心电导联线 2.3 心率监测范围：30–300 次/分钟 2.4心电共模抑制比：≥90dB 3．显示 3.1 显示屏尺寸：≥ 5.5英寸，LCD液晶显示屏 *3.2心电图显示通道：≥2通道 4．打印功能： 4.1 内置热敏打印机 4.2打印通道：三通道心电图打印 5．电源：可交直流两用 5.1 电池 5.2 标配一块可充电锂电池 5.3 放电次数： 200焦耳≥100次；监护时间：≥150分钟； 6．存储 6.1 标配存储卡，容量≥2G;支持语音录音功能

三、配置要求：

麻醉科配置（单台）. 序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电源导线; 1根. 3; 体外电极; 1套. 4; 成人体内除颤电极; 3套. 5; 儿童体内除颤电极; 2套. 6; 心电导联线; 1根. 7; AED除颤缆线及电极; 1套. 8; 记录纸; 1卷. 9; 存储卡; 1张. 10; 内置电池; 1块. 临床技能培训中心/急诊科配置（单台）. 1; 主机; 1台. 2; 电源导线; 1根. 3; 体外电极; 1套. 4; 心电导联线; 1根. 5; 1次性电极; 1包. 6; 记录纸; 1卷. 7; 存储卡; 1张. 8; 内置电池; 1块.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号1-2.自动体外除颤器AED（进口-急诊科1台）

一、功能用途

用于急救患者自动体外除颤治疗

二、性能参数

1.除颤 1.1运行模式：异步，体外自动除颤 *1.2脉冲形式：双相波 *1.3 最大输出能量：≥200J 1.4充电时间：200焦耳充电完成所需时间≤10秒 2．心电图显示 2.1 导联：标准II 2.2 心率测量范围： 30-300次/分钟或波形显示 3.监护 3.1监护屏：LCD显示屏 3.2监护屏尺寸＞3.0英寸 3.3全中文语音操作提示和中文菜单显示 3.4电池（质保≥5年）： 锂电池200焦耳放电次数≥100次，持续监护>10小时 4.数据存储 4.1存储器：具备历史数据存储功能

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 一; 主机. 1; 自动体外除颤器; 1. 二; 附件. 1; 电池; 1. 2; 除颤粘贴电极（带导线）; 1. 3; AED便携包; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号2.气囊式体外反搏装置（国产-心内科1台）

一、功能用途

用于缺血性疾病患者的无创治疗

二、性能参数

1.反搏比率：1：1或1：2 2.共模抑制比≥80dB 3.QRS波检测门限≤0.25mV *4.氧饱和度监测范围及精度：范围75%～80%，精度±4%；范围81%～100%，精度±2%； 5.体外反搏装置响应时间≤50ms *6.显示界面：实时显示心率、氧饱和度、设定压力值、治疗剩余时间等。 7.当心率大于120bpm时，自动启动二级序贯充排气进行反搏，保障患者安全和精确治疗 8.治疗时间60分钟内可调。 9.具有自动稳压功能，治疗压力与设定压力误差＜0.003MPa。 10心率超过反搏限值（成人心率低于35bpm或高于125bpm）时具有自动停止反搏功能，心率正常时自动恢复反搏。 11.可存储治疗者心电、指脉、治疗压力等数据。 12.可冻结治疗中显示图像，并能保存在病员数据库中 13.床体靠背高度0-30°内可调节

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 体外反搏床; 1台. 2; 电脑; 1台. 3; 电源线; 1根. 4; 心电线; 1根. 5; 指脉线; 1根. 6; 枕头、腰垫; 1套. 7; 接头; 6只. 8; 波纹管; 6根. 9; 外囊套; 1套. 10; 内囊套; 6个.

四、其它要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号3.心肺复苏机（国产-急诊科1台）

一、功能用途

用于代替人工CPR

二、性能参数

*1.按压频率范围：≥100次／分钟，实际按压频率误差≤±1次/分钟。 *2.按压深度：5.0-6.0厘米，实际按压深度误差≤±0.2厘米。 3. 驱动方式：电动电控。 4.按压释放比范围: 50%±5%。 5.按压通气模式：连续按压模式和30:2 6.两种按压模式切换 7.30:2模式下，30次按压后，设备提供2次机械通气，停顿时间≤3s 9.电源：电池最大充电时间：≤4小时，单块电池最大运行时间≥30分钟,可接220V交流电

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 胸腔按压机主机; 1. 1; 固定绷带; 1. 2; 锂电池; 1. 3; 电源适配器（含电源线）; 1. 4; 急救包; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号4.移动C臂X线机（国产-泌尿外科1台）

一、功能用途

用于外科肾脏、输尿管、膀胱、尿道等局部摄影

二、性能参数

1.高压发生器 *1.1功率≥5kW 1.2主逆变频率≥40kHz 2.球管组件 2.1焦点：0.3/0.6 *2.2阳极组件热容量≥860kHu 2.3连续透视模式（手动、自动） 2.3.1管电压：40kV～120kV 2.3.2管电流：0.3mA～4mA 2.4脉冲透视 2.4.1管电压：40kV～120kV 2.4.2管电流：0.4mA～20mA 2.5摄影模式 2.5.1摄影管电压：40kV～120kV 2.5.2摄影管电流：30mA～80mA 2.5.3摄影mAs：1.0mAs～160mAs 3.影像系统 *3.1影像增强器：9″,中心分辨率≥4.0Lp/mm 3.2相机：百万像素黑白逐行扫描 3.3液晶显示器：≥19英寸液晶，分辨率≥1920x1080 4.机械部分 4.1机架前后移动：≥200mm 4.2机架绕水平轴旋转：±180° 4.3机架绕垂直轴旋转≥±12° 4.4焦屏距：≥920mm 4.5 C臂开口：≥700mm 4.6 C臂弧深：≥600mm 4.7沿轨道滑动：≥110° 4.8立柱电动升降≥380mm 4.9导向轮及主轮：导向轮可以任意方向旋转、主轮±90°旋转 5．图像采集处理工作站 5.1 登记：登记保存、病历查询 5.2 采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、边缘增强、降噪 5.3 处理；两窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量 5.4 报表：保存、预览、专家模板 5.5 Dicom功能：Dicom浏览、网络服务 5.6图像清晰度指标 - 灰度等级：≥12bit 5.6.2中心分辨率：≥1.8LP/mm

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; C形臂主机架; 1套. 2; X射线发生器和高频逆变电源; 1套. 3; 球管组件; 1套. 4; 扫描床; 1套. 5; 19英寸液晶显示器; 2台. 6; 9英寸影像增强器; 1套. 7; 数字摄像机; 1套. 8; 数字采集处理工作站; 1套. 9; 滤线栅; 1套. 10; 电动可调式限束器; 1套. 11; 手持控制器; 1套. 12; 红光十字定位器; 1套. 13; 脚踏手动曝光开关; 1套.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号5.高频电外科手术系统（进口-肝胆外科1台）

一、功能用途

用于开放和腔镜手术中组织切割及凝血，安全有效闭合7mm大血管及淋巴管

二、性能参数

1.超声刀模块

*1.1超声转换频率（或等效电能转换超声热能频率）≥55.5KHz *1.2振动幅度≥60um 1.3具备智能自检和显示功能 1.4手动开关控制模式 1.5超声器械闭合直径≥5mm的血管、淋巴管和组织束 1.6腔镜下器械手柄能够360度旋转 1.7所有器械均为同一品牌，由原厂生产 1.8切割和凝闭可以同时进行

2.高频电刀模块

2.1具备双极模式 2.2具备组织感应技术，实时调整能量输出 2.3具备独立脚踏控制每个功能区域模式 *2.4闭合7mm大血管及淋巴管具有《国家食品药品监督管理局》的认证或者检测报告 2.5具备实时动态安全检测系统、错误报警及提示功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1个. 2; 超声刀模块; 1个. 3; 高频电刀模块; 1个. 4; 脚踏开关; 1个. 5; 台车; 1个. 6; 开放下血管闭合器械; 1套. 7; 腔镜下血管闭合器械; 1套. 8; 腔镜下超声器械; 1套. 9; 其它手术器械（选配单独报价）; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号6-1.超声刀系统（进口3台-肝胆外科1/泌尿外科2）

一、功能用途

主要用于外科腔镜及开放手术各类软组织切割与止血

二、性能参数

*1.振动幅度≥60um *2.刀头的振动频率≥55.5KHz/s，最大可安全处理直径5mm的脉管 3.刀头钳口刀刃长度≥13mm 4.侧向热损伤≤2mm 5.工作时有多种提示音反馈能量输出状态 6.控制方式：手动

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机发生器; 1. 2; 超声刀头转换器; 1. 3; 超声手柄; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号6-2.超声刀系统（国产-胸外科1台）

一、功能用途：

用于外科开放式及腔镜手术

二、性能参数：

*1.振动频率≥47.0KHz *2.刀头振幅：刀头振动幅度40-80微米 3.具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因 4.开机测试简单快速，整个流程1分钟内即可完成 5.主机功率多档可调，满足各类手术的不同需求 6.主机显示屏：LED显示，有功率大小的档位显示 7.刀头性能：可360度旋转，满足腔镜手术；集切割、止血、抓持、分离功能于一体 8.刀头规格:14cm、23cm、36cm 8.1刀头安装拆卸方便

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机（含电源线等）; 1台. 2; 脚踏开关; 1支. 3; 驱动柄; 1支. 4; 驱动柄连线; 1根. 5; 台车; 1台.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号7.大血管闭合系统（进口-泌尿外科2台）

一、功能用途

用于外科开放式及腔镜手术

二、性能参数

*1.功能：闭合最大直径为7mm的血管、淋巴管和组织束 2.具备组织感应技术，实时调整输出≤4s完成闭合周期 3.具备直径为5mm的腔镜手术器械，以及直径为5mm及13.5mm或12mm的开放式手术器械 *4.自动识别手持器械，并自动设置相应的参数； 5.具备对血管、淋巴管和组织束的闭合、分离一体的功能。

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 单通道脉管闭合发生器主机; 1台. 2; 手柄; 1套. 3; 5mm的腔镜手术器械; 1套. 4; 5mm及13.5mm或12mm的开放式手术器械; 各1套.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号8.冷冻治疗仪（进口-肿瘤科1台）

一、功能用途

用于支气管镜下的冷冻治疗

二、性能参数

（一）技术性能 *1.制冷速度：要求在启动致冷程序后5秒钟，温度可致-80℃，冷冻剂可选择NO2或CO2 2.自动启动复温程序，冷冻探头在5秒种内自动解冻 3.提供不同型号和形状的冷冻探针 *4.所有冷冻探针及管道都可以进行134℃高温高压灭菌，并能重复使用 5.具有软性和硬性两种探针，两种探针均可高温高压消毒重复使用，其中探针能承受的最大牵拉力≥5KG。 （二）技术参数 1.冷冻剂：N2O或者CO2 2.工作压力：40～60bar 3.冷冻气消耗量：35g～50g/min 4.复温气体消耗量：约3g 5.最大排气流量：40～60l/min

三、配置要求（单台）：

序; 号 分项配置名称; 数量. 1; 冷冻治疗仪主机; 1台. 2; 低温探针消毒箱; 1个. 3; 防爆脚踏开关; 1副. 4; 软性冷冻探针，直径2.4mm,长900mm; 1根. 5; 适配器; 1个. 6; 冷冻专用钢瓶10升(国产); 1个.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号9-1.妇科射频治疗仪（国产-妇产科1台）

一、功能用途

用于妇科开放手术宫颈糜烂、宫颈囊肿、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、外阴白斑、巴氏囊肿等治疗

二、性能参数

1.总体技术要求：

*1.工作频率：550KHz±40KHz； *2.输出功率：双极模式和凝固模式下15～50W可调，切割模式下15～100W可调； 3.阻抗实时显示：能实时显示病变组织的阻抗变化值 4.治疗计时显示：能自动识别治疗过程，连续累计显示治疗时间 5.报警功能：以阻抗作为治疗报警控制的评定指标，达到预定效果后自动报警并停止治疗 6.射频消融电极：手术电极尾端设置吸风口，可以保证烟尘未扩散之前被收集，吸烟率达到99.5%；旋转弧度15°~45°之间，切割范围可控制。 7.手柄：具有管径大于5MM的专用操作手柄，保证烟尘畅通无阻；拥有自动旋转切割和普通切割功能 *8.真空系统：抽气量≥130L/M，噪音≤50dB，真空度≤-700mmHg。

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 妇科射频治疗仪主机; 1台. 2; 宫颈糜烂刀; 1把. 3; 特号糜烂刀; 1把. 4; 宫颈息肉刀; 1把. 5; 囊肿刀; 1把. 6; 尖锐湿疣刀; 1把. 7; 联接电缆; 1根. 8; 锥形电极; 1把. 9; 一号环形电极; 1把. 10; 二号环形电极; 1把. 11; 三号环形电极; 1把. 12; 方形电极; 1把. 13; 适形电极; 1把. 14; Autoleep操作手柄; 1个. 15; 操作手柄; 1个. 16; 一号锥切刀; 1把. 17; 二号锥切刀; 1把. 18; 三号锥切刀; 1把. 19; 吸烟器净化系统; 1套. 20; 一次性使用中性电极（极板）; 1包. 21; 夹头连接线; 1根. 22; 脚踏开关; 1个. 23; 侧开式阴道扩张器; 1个. 24; 台车; 1个.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号9-2.高频射频机（进口1台-骨科）

一、功能用途

用于骨科内镜下手术切割与止血

二、性能参数

*1.具有脊柱内窥镜手术专用模式，包括消融切割、脊柱消融和脊柱凝血模式 *2.输出频率：≥330KHz 2.可根据组织类别和消融或凝血程度自动调节输出功率 3.具有自动双极凝血功能，消融电极或双极钳与组织接触时自动工作并自动调整输出功率 4.输出功率：射频切割≥80W，电凝输出≥70W，双极输出≥70W； 5.具有4路独立输出，包括2路单极和2路双极 6.实时显示工作状态，可根据手术情况医生可选择不同模式

三、配置要求：

序; 号 分项配置名称; 数量. 1; 高频手术系统主机含; 1套. 2; 通用手柄; 1个. 3; 脚踏开关; 1个. 4; 鞘（外径≥3.0mm）; 1个. 5; 电缆（长度≥3.0米）,; 1个. 6; 双极射频消融电极; 1支.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号10-1.经鼻颅底内窥镜手术动力系统（进口1台-神经外科）

一、功能用途

开展内镜下经鼻颅底手术

二、性能参数

1．功能性能 1.1支持开颅钻、铣刀、鼻刨削，鼻钻，耳钻，微型锯，颅底钻，椎间孔钻等多种手柄 1.2主机带触控屏幕，能自动识别不同功能的电机，可以用于神经外科、脊柱、鼻科、耳科、眼科、头颈外科、颌面外科等 *2.双电机输出 3.脚踏开关无级变速，可按比例控制转速 全金属脚踏开关，坚固耐用。 4.高速电钻可用于蝶窦及颅底等内镜手术，也可用于显微神经外科手术 5.直杆钻头可高温高压灭菌 2.技术参数 2.1高速长杆手柄、弯柄： *2.1.1 转速≥6万转，带有冲水装置，工作长度91mm 2.1.2高速标准钻，长杆，直径3mm，滚轴直径2.35mm 2.1.3高速粗颗粒金刚钻，中杆，直径2mm，滚轴直径2.35mm 2.1.4高速粗颗粒金刚钻，长杆，直径3mm，滚轴直径2.35mm 2.2高速超长手柄（纤细、弯柄）： *2.2.1转速≥6万转,工作长度128mm 2.2.2高速金刚钻，超长杆，直径3mm，滚轴直径2.35mm 2.2.3高速粗颗粒金刚钻，超长杆，直径3mm，滚轴直径2.35mm 2.2.4高速金刚钻，超长杆，直径2mm，滚轴直径2.35mm

三、配置要求：

序; 号 分项配置名称; 数量. 1; 内窥镜用手术动力系统主机; 1台. 2; 脚踏; 1个. 3; 微型高速电机; 1个. 4; 高速微型动力手柄; 1个. 5; 高速标准钻; 5根. 6; 高速粗颗粒金刚钻; 5根. 7; 高速粗颗粒金刚钻; 5根. 8; 高速超长可塑手柄; 1个. 9; 高速金刚钻; 5根. 10; 高速粗颗粒金刚钻; 5根. 11; 高速金刚钻，超长杆; 5根.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号10-2.手术动力系统（进口-骨科1台）

一、功能用途

用于神经外科及骨科的手术治疗，具有磨、铣、切、割等功能

- 性能参数

*1.显示屏/触摸屏≥6.5英寸，分辨率480×640象素；可显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单 2.主机可连接多种手柄马达（拓展接口>5个） 3.多功能脚踏：可控制马达开停、马达转速、转动方向、多个手柄之间切换、刀头开口角度 4.故障自检系统：通过故障代码显示故障原因 5.高速电钻马达 耐高温高压消毒 6.电缆线耐高温高压消毒 *7.直流无刷微电机：最大有效转速≥73000r/min 8.马达最大输出功率≥130 W，最大扭矩≥40 mN-m 9.超过30种标准及专业的附件可供不同手术选择，可选择特殊金属切割附件、骨研磨驱动附件、自停开颅驱动附件等 10.可旋转铣刀附件：取骨瓣时可自由转弯；可调节长度附件：术中根据视野和稳定性的不同需求进行钻头工作长度的调节；经鼻颅底钻头：带有15度角的弯钻头 11.提供专用经鼻颅底钻头，多种型号可选，具备一体化注水功能

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量; 备注. 一; 主机部分. 1; IPC综合手术动力系统; 1. 2; 高速电动马达; 1. 3; 脚踏开关; 1. 4; 马达电缆线; 1. 5; 注水泵; 1. 二; 附件部分. 1; 小孔径角度驱动附件; 1; 管径2.4mm，长度10cm. 2; 大孔径角度驱动附件; 1; 管径3.2mm，长度14cm. 三; 钻头部分. 1; 球形钻头; 1; 杆长10cm，直径2.0mm. 2; 球形钻头; 1; 杆长10cm，直径3.0mm. 3; 球形钻头; 1; 杆长10cm，直径5.0mm. 4; 球形钻石钻头; 1; 杆长10cm，直径3.0mm. 5; 球形钻石钻头; 1; 杆长10cm，直径5.0mm. 6; 球形钻头; 1; 杆长14cm，直径3.0mm. 7; 球形钻头; 1; 杆长14cm，直径5.0mm.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号11.手术头颅固定系统(进口-骨科1套)

一、功能用途

用于外科显微手术头部固定

二、性能参数

1. 头夹 1.1 头夹采用三钉式固定设计，三钉呈等腰三角型分布，保证受力均匀。头钉加压具有压力指示刻度标记，可在0‐80pounds范围内显示压力。 * 1.2三钉可分别对头部加压，即压力可分别调节，三钉可分别显示压力值。 1.3侧面单钉设计，无操作部件，视野开阔。 1.4双钉侧加压固定稳定 1.5头夹两侧有专用导航接口，可直接连接导航接头,满足立体定向及导航手术的需求 1.6可配置轮式连接器，适合立体定向导航使用 1.7头夹延长臂使用内置弹簧卡锁，锁定快速 1.8 遥杆臂：360度旋转 1.9 头夹上带有调节扳手 2.基座 2.1支持通过定制转接器与任意手术床连接 2.2底座与旋转连接器为整体一体式 *2.3把手打开时，整个部件能在三维立体空间实现360度旋转，并通过关闭把手迅速固定于任意角度 2.4双凸轮动态安全锁，用一个手柄即可完成两个关节锁的同步锁定。 2.5手柄锁定保险，防止意外开启，坚固耐用，易清洁

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 360旋转一体化底座; 1. 2; 头夹; 1. 3; 头钉; 3.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号12.便携式头灯摄像系统（进口-心外科1套）

一、功能用途

用于学术会议的手术转播

二、性能参数

*1. 视频输出≥130万像素 2. 便携式，LED光源照明，具备录像功能 3. 高清SD存储卡记录方式 4. 具备同步录音功能 5.录像、拍照及灯光亮度远程遥控控制功能 6. 具备自动调焦功能 *7.录像分辨率：≥120万像素

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 摄像头摄像系统; 1. 2; 头灯. 3; 高清视频输出线; 1. 4; 锂电池; 1. 5; USB连接线; 1. 6; 电源连接线; 1.

四、其他要求：

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号13.内脏脂肪测量装置（进口2台-内分泌科1/健康管理科1）

一、功能用途

用于计算测量内脏脂肪面积

二、性能参数

1.测量方式：双重生物电阻抗检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，从而得出内脏脂肪面积 2.测量频率：50KHZ±5% 3.测量电流：500ｕArms±50ｕArms 4.检测时间：＜10秒钟，与X线CT具有非常高的相关性 *5.内脏脂肪面积测量范围：5cm2-500cm2，最小显示单位1 cm2 6.腹围周长测量范围：65cm-120cm 7.屏幕：≥8.4寸TFT彩色LCD 8.检测无痛、无创、无辐射 9.打印机接口： USB 10.网络功能：可实现局域网和广域网连接，检测数据能够多单位、多科室网络化共享 11.文件处理：可将测量数据进行电子文件备份，支持数据分析，镜像备份数据 12.全中文触摸屏操作界面，中文打印报告 13.趋势评估：以曲线图形式表示检查期间内脏脂肪面积和体重（腹围、BMI）随时间的变化情况 14.皮下脂肪面积检测 15.可识别腹部纵向宽度和横向宽度 16.四肢电极检测腹部脂肪以外（骨骼肌肉/内脏/水份等）的组织面积 17.体重随时间变化曲线 18．内脏脂肪随时间变化曲线

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 一; 主机. 1; 内脏脂肪测量装置; 1. 二; 附件. 1; DUALSCAN专用床垫; 1. 2; 电极腰带; 1. 3; 电极腰带用线缆; 1. 4; 腹部测量单元; 1. 5; 腹部测量单元用线缆; 1. 6; 手脚夹（手夹）; 2. 7; 手脚夹（手夹）线缆; 2. 8; 手脚夹（脚夹）; 2. 9; 手脚夹（脚夹）线缆; 2. 10; DUALSCAN触摸笔; 1. 11; 通用电极用凝胶; 1. 12; 防尘罩; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号14.生物测量仪（进口1台-德江眼科）

一、功能用途

测量眼轴长度,角膜曲率和前房深度、白对白角膜直径测量、计算人工晶体度数

二、性能参数

1.测量方式：非接触式 2.测量方向：绝对沿着视轴进行 3.左右眼判断：自动 *4.可测眼睛：正常眼,硅油眼，无晶体眼和人工晶体眼,角膜屈光手术后眼，有晶体人工晶体眼 5.数据存储：具备 6.数据传输：可（选件） *7.角膜屈光手术后IOL度数计算，有晶体眼IOL植入度数计算。 8.人工晶体常数优化功能 9.喷墨打印机 10.升降台：电动 11.测量范围 11.1轴长：14－38mm 11.2前房深度：1.5－6.5mm 11.3角膜曲率半径：5－10mm *11.4角膜直径：8－14mm 11.5测量精度：0.01mm 12.轴长：0.01mm 13.前房深度：0.01mm 14.角膜曲率半径：0.01mm 15.角膜直径：0.1mm 16具备人工晶体计算公式

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 生物测量仪器主机; 1. 2; 键盘; 1. 3; 升降台; 1. 4; 电脑工作站（配置满足科室需; ）. 5; 打印机; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号15.全自动角膜曲率电脑验光仪（进口1套-德江眼科）

一、功能用途

用于验光及曲率测量

二、性能参数

主机

*1.大瞳孔区域成像法：可显示比较直径3.5mm中心区屈光度之间的差别，可测量直径6mm的广域屈光度，可同时完成瞳孔直径测量。测量结果差异可以评估在微弱光线下的瞳孔大小和视力状况。 *2.球面 ：近视最大可测≥-30.00D，远视最大可测≥+25.00D （0.01/0.12/0.25D 增长幅度可调） 3.柱面：散光最大可测 ≥±12.00D（001D/0.12D/0.25D 增长幅度可调） *4.可测量的最小瞳距直径≤ 2.0mm 5.角膜曲率半径（R1，R2，AVE）：最小≤5.00mm,最大≧13.00mm（精确度≤0.01mm） 6.角膜屈光度（R1，R2，AVE）≤26到≧660D ，增长幅度0.01/0.12/0.25D 7.PD测量范围≤30至≥80毫米 8.CS测量范围≤10至≥14毫米 9.PS测量范围≤1.0至≥10.0毫米

三、配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 电动升降台; 1台. 3; 模拟眼; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号16-1.全数字化彩色多谱勒超声诊断系统（国产2台-德江肿瘤科1/丰都护理部1）

一、功能用途

适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用

二、性能参数

1.主机 1.1数字化声束形成器 1.2多倍波束合成 1.3二维灰阶成像 1.4组织谐波成像 1.5频谱多谱勒显示及分析 *1.6主机探头接口≥3个（互换） 1.7斑点噪声抑制技术，多级可调 1.8频率复合成像 1.9解剖M型 1.10组织多普勒成像 1.11 自由臂三维组件 1.12 图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式） 1.13 组织特异性成像 1.14智能一键放大功能 1.15 图像局部放大功能 2.测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) 2.1一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量） 2.2妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分 *2.3血管内中膜自动测量，同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。 2.4全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 2.5多普勒测量及分析（自动及手动包络测量，自动计算测量参数） 3.技术参数 *3.1 ≥15寸高清晰医用专业彩色液晶显示器 3.2 探头规格： 3.2.1凸阵探头，频率范围: 2.0-5.0MHz 3.2.2线阵探头，频率范围: 5.0-10 MHz 3.2.3心脏探头，频率范围：2.0-3.0MHz 3.3数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，发射声束聚焦：发射≥4段 3.4最大显示深度:≥35cm（提供图片证明）TGC: ≥8段 3.5二维灰阶：≥256 3.6动态范围: ≥220 3.7增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 3.9工作站：具备

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 彩色多谱勒超声诊断主机; 1台. 2; 凸阵探头; 1把. 3; 线阵探头; 1把. 4; 相控阵探头; 1把. 5; 工作站; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号16-2.便携式彩色多谱勒超声诊断系统（国产1台-丰都对外办）

一、功能用途

适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用

二、性能参数

1.主机 1.1 15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器 1.2 探头 接口≥2个 标配2个探头接口 1.3 二维灰阶成像部件 1.4 频谱多谱勒显示及分析系统 1.5 彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量） 1.6 组织谐波成像 1.7 斑点噪声抑制技术，要求多级可调 1.8 二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式 1.9 二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式 1.10 多倍波束合成 1.11 图像局部放大功能 1.12 可选配实现智能实时宽景成像 *1.13 图像自动优化；支持一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥15寸 1.14可选配内置电池（内置电池在充满电后，连续正常工作时间≥1.5小时） *2.测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) 2.1 一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量） 2.2 妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 2.3 心脏功能测量 2.4 外周血管血流测量分析报告功能 2.5可选配血管内中膜自动测量，同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 2.6全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 2.7多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数） *2.8 最大显示深度:≥30cm 2.9 二维灰阶：≥256 2.10 动态范围: ≥200 2.11增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 2.12预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 2.13扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥90帧／秒 3.探头配置：凸阵探头+线阵探头

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 便携式彩色多谱勒超声主机; 1台. 2; 凸阵探头（2.0-5.0MHz）; 1把. 3; 线阵探头（5.0-10 MHz）; 1把.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号17.麻醉机（国产4台-萧县麻醉科2/丰都麻醉科1/丰都胃镜室1）

一、功能用途

用于对成人、儿童和婴幼儿实施吸入麻醉

二、性能参数

1.气体输送系统

1.1模式：紧闭、半紧闭、半开放； 1.2具有氧气、空气气源接口 *1.3电子流量计 1.4具有新鲜气体总流量和氧浓度监测功能 1.5具备笑氧比例控制阀或新鲜气体隔离阀 1.6具备低气源报警功能

2.呼吸机

2.1供气方式：气动电控或电动电控； *2.2通气模式：具有手动模式、容量控制通气模式（VCV）, 压力控制通气模式（PCV），压力支持模式（PSV），同步间歇指令通气模式（SIMV） *2.3潮气量调节：容控模式（VCV）下20-1400ml； 2.4最大通气频率≥90bpm； 2.5吸呼比设置范围：2:1～1:8 2.6压力控制调节范围：5 cmH2O～60cmH2O； 2.7电子PEEP最大设置值≥20cmH2O； 2.8快速供氧：35L/min～75L/min； 2.9新鲜气体流量范围：0～10L/M 2.10总新鲜气体流量：0～10L/M 2.11儿童和婴幼儿手术无需更换风箱；

3.呼吸回路

3.1集成回路设计，可高温、高压消毒； 3.2具备泄露和顺应性动态补偿功能； 3.3配置流量传感器，可实现自动标定和自检 3.4配备钠石灰吸收装置，可快速拆卸更换，未安装到位报警 3.5具备回路除积水功能 3.6系统总容量≤2.8L（含手动皮囊）

4.麻醉监测系统

4.1彩色触摸屏，屏幕尺寸≥12英寸，可同屏显示≥3通道波形（如压力－时间、流速－时间、容量－时间波形等） *4.2监测参数：分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率、氧气浓度、2个呼吸环（P-V、V-F）、3通道波形（压力－时间、流速－时间、容量－时间波形） 4.3具备低压驱动报警、气道高低压报警、呼吸频率,电池不足报警、机器自身故障报警和断电报警功能

5.挥发罐：

5.1双挥发罐位，地氟醚、七氟醚等挥发罐可任意选择 *5.2标配1个同品牌挥发罐，具有压力、流速和温度补偿功能 5.3配备麻醉废气排放系统 5.4双挥发罐位具备安全互锁功能

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量; 配置部门. 1; 主机; 1台; 公共配置. 2; 病人回路; 1套. 3; 成人回路螺纹管; 1套. 4; 充气面罩; 1套. 5; 七氟醚; 1个. 6; 氧气气源软管; 1套. 7; 空气气源软管; 1套. 8; 吸收罐组件; 1个. 9; 流量传感器组件; 1套. 12; 主动排系统; 1套. 13; 手动支臂组件; 1套. 14; 风箱罩组件; 1套. 15; 折叠囊组件; 1套. 16; 麻醉气体浓度检测; 1套; 萧县麻醉科增配. 17; 呼末CO2监测; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号18.连续性血液净化装置（CRRT机）（肾内科1、呼吸科1-进口）

一、功能用途

用于开展急性肾衰竭、液体过载和中毒患者（包括成人和小儿）的持续性肾脏替代治疗、血浆置换治疗和快速血液灌流治疗

二、性能参数

1.彩色液晶显示屏，中/英文操作界面 *2.泵体≥5个,含血液泵+置换液泵+透析液泵+废液泵/超滤泵+肝素泵，在CVVH/CVVHDF模式下可进行前后稀释同时治疗，整机支持枸橼酸抗凝 3.泵体流速范围： 血液泵：10-450ml/min 置换液泵：100-8000ml/h 透析液泵：100-8000ml/h 超滤泵：0-1800ml/h 废液泵：1-10000 ml/h 肝素泵：支持注射器容量：20ml，精度≤0.1ml/h，具备连续和间歇注射给药模式 *4.CRRT治疗模式≥4种，含连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）、缓慢持续超滤（SCUF）等模式，各模式之间可自动切换 *5.具备血浆置换（TPE）及血液灌流（HP）治疗方式 6.具有临时中断循环程序治疗模式 7.具备泵管自动安装、快速预冲和自检模式 8.内置电子秤，称重范围：0-11kg，可精确控制进液及废液总量平衡功能 9.具备液体/血液加温装置，温度控制范围：35-39℃，可调 10.具备抗ECG干扰功能 11.具备动脉压、静脉压、血液滤器前压监测功能，压力检测范围： 动脉压：-250mmHg- +300 mmHg 静脉压：-50 mmHg- +350 mmHg 滤器前压：-50- +450mmHg 12.具备漏血检测功能，最大检测血流量≥0.5ml/min（HCT=32%） 13.具备气泡检测功能 14.具备血液滤器血凝状况监测和报警功能：可实现连续对比监测、自动判断凝血状态报警功能，具备预防滤器凝血功能 15.具备计算机网络接口和升级功能，支持远程访问 16.支持病人信息及治疗数据存储、转移和管理和备份功能

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 彩色液晶显示屏; 1个. 3; 血液泵; 1个. 4; 置换液泵; 1个. 5; 透析液泵; 1个. 6; 超滤泵; 1个. 7; 肝素泵; 1个. 8; 血液滤过器支架; 1个. 9; 血液/液体加温器; 1套. 10; 电子秤; 1套. 11; 维护及校准套件; 1套. 12; 滤器管路; 4套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号19.磁刺激仪（神经内科1、中医疼痛科1-国产）

一、功能用途

用于人体中枢神经和外周神经刺激或全脑刺激，神经功能检测、评定，辅助治疗压力性尿失禁、器官脱垂、性功能障碍、神经源性排尿障碍、便秘等疾病

二、性能参数

1.重复经颅磁刺激器

1.1输出脉冲波形：连续脉冲 1.2最大刺激频率：0-50Hz，可调 1.3磁场强度：1T-6T，允差≤±5% 1.4刺激强度：连续可调 *1.5刺激模式：具备单刺激、连续刺激、爆发式刺激模式（处方模式） 1.6具备运动诱发电位检测模块

2.控制系统

2.1控制器：采用专用控制器 2.2系统控制软件：具备刺激频率、刺激强度调节控制功能 2.3具备专家方案、病历管理以及病历打印输出功能

3.磁刺激线圈

3.1线圈规格：“8”字形线圈或圆形线圈或多匝线圈 3.2具备线圈冷却功能：液冷或风冷

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 磁刺激器; 1个; 标配. 2; 控制系统; 1个. 3; 线圈; 2副. 4; 盆底肌刺激座椅; 1台; 中医疼痛科配置. 5; 电脑工作站; 1套; 神经内科配置.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号20.电磁治疗仪（玉玄经络治疗仪）（中医疼痛科1-国产）

一、功能用途

用于疼痛、炎症的辅助治疗

二、性能参数

1.触摸屏尺寸≥12英寸 2.独立通道≥2 *3.磁场强度：0.04T—2T，磁场形式：多点密集细磁 4.磁场工作模式：处方选择 5.治疗头输出：A/B两通路输出 6.磁通量≥0.000275Wb 7.治疗时间≤20min/次 8.具备穴位自动提示功能 9.支持显示治疗头工作状态，便于正确选择输出通路

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 治疗头; 4个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号21. 电动颈腰椎牵引治疗仪（康复理疗科1台-进口）

一、功能用途

用于颈部、腰部疾病的辅助治疗

二、性能参数

1.液晶触摸屏操作 *2.牵引模式≥3种，持续牵引、间歇牵引、循环牵引等 3.具备牵引力自动补偿功能：患者在牵引过程中有移动时，可实时检测牵引力的缺失并立即补偿 *4.牵引力0～90㎏ 5.持续时间0～99秒，间隙时间0～99秒 6.牵引治疗时间0～99分钟 7.具备自动和手动停止装置 8.支持存储患者治疗数据

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 牵引治疗床; 1张. 2; 牵引棒; 2根. 3; 胸部牵引带; 1套. 4; 腰部牵引带; 1套. 5; 颈部牵; 带 1套. 6; 紧急停止开关; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号22-1.吞咽神经肌肉电刺激仪（神经内科1台-国产）

一、功能用途

用于非机械原因损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗

二、性能参数

1.彩色液晶屏 2.具备一键式功能 *3.脉冲强度：0mA～25mA，可调 4.脉冲宽度：100-300uS，可调 *5.脉冲频率：20Hz-100Hz，可调 6.时间设定范围：1-99min，可调 7.具备评估、治疗、训练等多种功能 8.具备多种输出模式

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 操作控制器; 1套. 3; 电极线; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号22-2.激光及电刺激治疗仪（康复理疗科1台-国产）

一、功能用途

采用低功率半导体激光器进行照射治疗，同时加上电刺激，用于缓解疼痛、促进患处组织愈合

二、性能参数

1.LCD显示面板，按键式操作 2.压力控制系统：七段调节压力吸附，最大抽气≤300mm/Hg 3.激光输出模式及电刺激输出模式功能可独立使用，也可搭配使用 4.激光输出模式 4.1激光种类：半导体激光 *4.2波长范围：红光（660nm）、红外光（808nm） 4.3输出波形：正弦波、连续波 4.4激光输出功率：低10mW、中：30mW、高：50mW三挡可调 4.5激光输出频率：1HZ、10HZ 5电刺激输出模式 *5.1电刺激模式：≥4种，捶打、拍打、渐进，三种模式自动循环等 5.2电刺激强度：12段调整，默认值最弱 5.3电刺激速度：12段调整，默认值最慢 5.4输出时间：3分钟、5分钟、10分钟，可调 6.具备紧急停止装置 7.具备防脱落检测功能，脱落后激光自行断电

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 激光器; 1. 3; 压力控制系统; 1. 4; 钥匙; 1. 5; 电极贴片; 1包.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号22-3. 脑电仿生电刺激仪（神经内科1台-国产）

一、功能用途

用于缺血性脑血管病、精神类疾病、脑损伤性疾病及上述疾病引起的功能运动障碍辅助治疗与改善

二、性能参数

1.彩色液晶屏显示 *2.独立通道数≥2通道 *3.最大频率≥10KHz 4.最大输出电流≥28.4mA 5.有效电流强度≥3mA 6.最大电压峰值＞50V 7.输出波型：混合低频锯齿波/无序波、正弦波或方波 8.治疗处方≥4种 9.具备治疗强度可调功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1个. 2; 电极线; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号23.生物反馈刺激仪（神经内科2、康复理疗科1-国产）

一、功能用途

用于对患者的体表肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过提供电刺激和肌电触发电刺激利用患者健侧来带动患侧的运动，恢复患者的肌肉功能障碍、肢体运动功能障碍

二、性能参数

1.放大器

*1.1独立通道数≥2通道 1.2采样频率≥2048Hz/通道 1.3数模转换≥14bit 1.4表面肌电灵敏度≤0.1μV 1.5通频带宽：20Hz～400Hz 1.6共模抑制比≥100dB

2.电刺激器

*2.1刺激输出≥2通道，各通道可以独立工作 2.2刺激强度：0mA～70mA，可调 2.3刺激频率：10Hz～100Hz，可调 2.4脉冲宽度：100μs～400μs 2.5输出波形：不对称方波 2.6上升/下降时间：0s-10s 2.7具备各电刺激通道可单独控制电刺激参数和治疗方案功能

3.系统软件

3.1治疗方案：神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、肌肉放松训练、肌力增强训练、肌力维持性训练等多媒体游戏生物反馈训练、偏瘫方案、脑瘫方案、早期康复方案、解痉挛方案 3.2具备病人信息管理功能 3.3具备病人治疗方案管理功能 3.4具备病人治疗记录功能 3.5具备健侧带患侧功能（康复理疗科）

4.电脑工作站

品牌电脑，内存≥4G，硬盘≥500G，液晶显示器≥19寸

三、配置要求：（单台）

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 便携式主机（含放大器、电刺激器）; 1台; 康复. 2; 主机（含放大器、电刺激器）; 1台; 神内. 3; 电脑工作站; 1套. 4; 生物刺激反馈训练软件; 1个; 标配. 5; 电源适配器; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号24.耳鼻喉综合诊疗台（耳鼻喉科1-进口）

一、功能用途

用于耳鼻咽喉疾病的诊断与治疗

二、性能参数

1. 总体要求

1.1 诊疗台外层为防腐，防划，抗菌，阻燃及易清洁的专业医用材质，无尖锐边缘。 1.2 负压吸引 ： 1.2.1具有独立的负压泵 1.2.2负压泵为免维护吸引泵, 真空度达-0.76Bar, 气流量40L/min。 1.2.3无级可调节负压 1.2.4提起吸引头自动工作。 1.2.5泵采用防震设计, 在吸引系统和显微镜系统的同时使用时无任何影响。 1.2.6分泌物收集罐≥1.25L，可拆卸，进行高温高压消毒。 ※1.2.7分泌物容器具有双重防溢流(此时负压吸引泵自动停止工作)和细菌过滤功能, 杜绝交叉感染的可能。 1.3 压缩空气喷枪 ： 1.3.1具有独立的正压泵 1.3.2最大压力≥2Bar。 1.3.3提起喷枪自动工作。 1.3.4一只喷枪带三个喷嘴药瓶，喷枪与药剂瓶采用分体设计，便于二者的清洗消毒。 1.3.5正压喷枪与泵的连接采用快速接口连接，管路外置，便于喷枪拆卸，清洗消毒。 1.3.6喷枪与药瓶之间采用快速连接设计 1.3.7药瓶喷嘴可拆卸，进行高温高压消毒，安全卫生。 ※1.3.8 雾化量可从小到大调节。 1.3.9 配有波氏吹张适配器，可应用正压喷枪进行波氏吹张试验。 1.4 间接喉镜快速加热: 1.4.1 快速预热装置 1.4.2预热自动保护 1.4.3 按压开关即开始工作，节约设备耗能 1.5 LED头灯 1.5.1白色高能量LED，使用寿命≥50000小时；  ※1.5.2照度≥10kLux 1.5.3色温：5500K±100k 1.5.4 亮度可调

- 器械柜

2.1抗菌防尘器械盘 2.2污染器械的抽屉及污染器械盒 2.3可高温高压消毒

- 病人椅

3.1耐磨防水人造革表面 3.2靠背角度可调 3.3座椅可360度旋转 3.4座椅高度可调 3.5头部靠枕可调 3.6最大承重≥150kg 3.7具有脚踏板

- 医生椅

4.1座椅表面为耐磨防水人造皮革面 4.2高度可调 4.3抗消毒剂

- 恒温耳冲洗功能

5.1独立供水系统 5.2储水罐可清洗和消毒 5.3喷枪手柄可更换喷嘴，喷嘴可高温高压消毒 5.4耳冲水流量可通过手柄调节 5.5恒温水范围：35-37℃

6.显微镜

6.1光源：LED光源，寿命≥50000h 6.2 LED光源色温：5500K±10% 6.3立体基线≥24mm 6.4具有2个10倍目镜 6.5具有200mm工作距离物镜 6.6具备五档变倍可调

三、单台配置要求：

序号; 分项配置名; 数量. 1; 主机; 1. 2; 正压泵、负压泵; 各1. 3; 正压喷枪; 1. 4; 带喷嘴药瓶; 3. 5; 间接喉镜快速加热; 1. 6; 医生椅; 2. 7; 患者椅（国产）; 2. 8; 器械柜; 1. 9; 外耳道冲洗; 1. 10; LED头灯; 2. 11; LED聚光灯（国产）; 2. 12; 分泌物收集罐; 1. 13; 写字台（国产）; 1. 14; 阅片灯（国产）; 1. 15; 显微镜; 1.

四、其它要求

*1.需提供同品规投标产品至少1家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，属医疗器械的还需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和附表。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号25.银质针导热巡检仪（中医疼痛科2台-国产）

一、功能用途

用于软组织疼痛等疾病治疗时，对银质针上端加热用

二、性能参数

1.探头工作电压：≤36V 2.具有多路温控巡检功能，巡检显示时间为1-2秒 2.1加热设置范围：80-110℃，误差≤2℃ 2.2支持每路加热探头温度的任意设定和独立控制 2.3巡回显示每路探头的实时温度，可适时调整 4.具有超温保护功能 5.计时器：0-99分钟，可调 6.探头的外径尺寸：粗7.5mm，长60mm；内孔尺寸：孔1.9mm，孔深50mm *7.医用银质针具有国家药品食品监督管理局的注册登记表 8. 银质针（耗材）：单独报价

三、配置要求：（单台）

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 探头; 8组. 3; 银质针（规格任选）; 50支.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号26. 半导体激光治疗仪（皮肤科1台-进口/国产）

一、功能用途

用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，治疗体表和腔道部位的增生性病变及良性血管性病变

二、性能参数

1.主机

1.1彩色触摸液晶显示屏 1.2具备一键式功能 1.3具备功率计，可随时检测机器功率 2.4时间设定：0—999秒，连续可调

2.激光器

2.1激光器类型：半导体激光器 *2.2波长：810 nm 或980nm *2.3最大输出功率：≥30W±2W，连续可调 2.4输出方式：连续脉冲，重复脉冲，单脉冲 2.4.1重复脉冲宽度：0.01ms-3000ms, 脉冲频率 0.2Hz-20000Hz 2.4.2单脉冲宽度：0.01ms-3000ms 2.5冷却方式：风冷

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 光纤切割器; 1. 3; 光纤剥离刀; 1. 4; 光纤线; 2. 5; 脚踏开关; 1. 6; 激光防护眼镜; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号27. 红外偏振光治疗仪（神经内科1台-国产）

一、功能用途

用于软组织损伤、关节炎、神经痛等的辅助治疗

二、性能参数

1.彩色液晶屏≥10英寸 2.光源：卤素光源 3.输出方式：≥2种（偏振光和红外光输出） *4.波长范围：600nm-1600nm 5.治疗头种类≥5种（可选） *6.治疗头最大输出光功率≥2900mW 7.治疗时间可调，步距1min 8.具备治疗结束声音提示功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 支架; 1个. 3; 光纤; 1根. 4; 治疗头（科室任选）; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号28. 全身全舱紫外线治疗仪（皮肤科1台-国产）

一、功能用途

用于治疗全身泛发型银屑病、白癜风、湿疹、玫瑰糠疹等皮肤病

二、性能参数

1.彩色触摸屏控制 2.具有舱内手拉开关、舱外紧急停止开关、门锁开关 3.具有最小红斑量（MED）测定功能，首次治疗时测定患者的MED值 *4.有效辐照面积：L×B（mm）：≥1740×540（四面） 5.紫外线灯管： 5.1波长311nm-313nm 5.2紫外线灯管数量：≥24支

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; UV防护眼镜; 2付. 3; 紫外线灯管; 24支.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号29. 超声波身高体重体检机（健康管理科2台-国产）

一、功能用途

用于自动检测人体身高、体重

二、性能参数

1.彩色液晶屏≥8英寸 2.身高测量范围：80-200cm，分度值≤0.5cm 3.体重测量范围：5-160kg，分度值≤0.1kg 4.具备语音播报和打印测量结果功能 5.支持显示BMI值 6.数据接口：RS-232 7.支持与计算机的无线蓝牙连接 *8.生产厂家需提供制造计量器具许可证

三、配置要求：（单台）

序号; 配置名称; 数量. 1; 超声波身高体重体检机; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号30.三维伤口测量记录系统（中心实验室1套-国产）

一、功能用途

用于测量并记录伤口情况，有效监测和评估伤口愈合

二、性能参数

1.平板电脑

1.1触摸屏≥7.9英寸 1.2分辨率≥2048*1526 1.3支持手势识别、扬声器、麦克风、GPS、、指纹识别、蓝牙、投影功能、重力感应、光线感应等多种功能 1.4存储容量≥16G 1.5前置和后置摄像头：像素分别≥120万和500万

2.3D扫描仪

2.1分辨率≥640*480 2.2感应距离：40cm-3.5m 2.3精密度：0.15%-1.1% 2.4帧速率30-60帧/S

3.软件功能

3.1具备伤口测量与重建功能 3.2支持记录伤口三维结构、深度、面积和体积等数据信息 3.3具备联网功能，诊疗机构的数据互联和共享，实现远程伤口查看 3.4具备数据导出与分析功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 平板电脑; 1个. 2; 3D扫描仪; 1个. 3; 伤口监测软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号31-1.超低温冰箱(-86℃, ≥580L)（输血科2台-进口/国产）

一、功能用途

生物样本低温储存

- 性能参数

1.容积结构

*1.1有效容积≥580L，最多可保存2英寸冻存盒≥380个 1.2样式：立式；内门≥2；搁板≥3个 1.3门锁：门体配锁；可实现双锁；

2.温度

*2.1温度范围：-50℃至-86℃任意调节；

3.制冷系统

3.1双压缩机，无氟环保混合制冷工质，制冷迅速； 3.2箱内温度传感器≥2个

4.安全报警

4.1报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁； 4.2报警类型：高温报警、低温报警、传感器故障报警、过滤网堵报警、开门报警、断电报警等；

5.主要部件

5.1压缩机：进口名牌全封闭高效压缩机； 5.2风机：进口名牌风机；

6.记录功能

6.1温度记录：标配温度记录仪

7.配套耗材（各种规格单独报价）

7.1冻存架：标配304不锈钢冻存架10个（5层4列型）； 7.2冻存盒：标配PP塑料冻存盒200个；

三、配置要求：（单台）

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 超低温冰箱主机; 1个; 冻存架、冻存盒单独报价，各科室根据实际情况增减数量. 2; 搁板; 3个. 3; 温度记录仪; 1台. 4; 冻存架; 10个. 5; 冻存盒; 200个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号31-2.超低温冰箱(-86℃, ≥490L)（输血科2、眼科1、中心实验室3、泌外实验室1 -进口/国产）

一、功能用途

生物样本低温储存

二、性能参数

1.容积结构

*1.1有效容积≥490L，最多可保存2英寸冻存盒≥280个 1.2样式：立式；内门≥2；搁板≥3个 1.3门锁：门体配锁；可实现双锁；

2.温度

*2.1温度范围：-50℃至-86℃任意调节；

3.制冷系统

3.1双压缩机，无氟环保混合制冷工质，制冷迅速；

4.安全报警

4.1报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁； 4.2报警类型：高温报警、低温报警、传感器故障报警、过滤网堵报警、开门报警、断电报警等；

5.主要部件

5.1压缩机：进口名牌全封闭高效压缩机； 5.2风机：进口名牌风机；

6.记录功能

6.1温度记录：标配温度记录仪

7.配套耗材（各种规格单独报价）

7.1冻存架：标配304不锈钢冻存架10个（5层4列型）； 7.2冻存盒：标配PP塑料冻存盒200个；

三、配置要求：（单台）

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 超低温冰箱主机; 1个; 冻存架、冻存盒单独报价，各科室根据实际情况增减数量. 2; 搁板; 3个. 3; 温度记录仪; 1台. 4; 冻存架; 10个. 5; 冻存盒; 200个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号31-3.医用低温冰箱(-40℃，≥450L)（输血科实验室3台-进口/国产）

一、功能用途

生物样本低温储存

二、性能参数

1.容积结构

*1.1有效容积≥450L 1.2样式：立式双门或单门；抽屉≥10个 1.3门锁：门体配锁；

2.温度

*2.1温度范围：-20℃至-40℃任意调节；

3.制冷系统

3.1单压缩机，无氟环保混合制冷工质，制冷迅速； 3.2制冷蒸发器箱体预埋结构；

4.安全报警

4.1报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁； 4.2报警类型：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等；

5.主要部件

5.1压缩机：进口名牌全封闭高效压缩机； 5.2风机：进口名牌风机；

6.记录功能

6.1温度记录：加配温度记录仪

7.配套耗材

各种规格单独报价，选配

三、配置要求：（单台）

序号; 配置名称; 数量. 1; 医用低温冰箱主机; 1台. 2; 抽屉; 10个. 3; 温度记录仪; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号31-4.医用冷藏冷冻箱(2～8℃，≥200L)（麻醉科2台—进口/国产）

一、功能用途

用于试剂、生物制剂等冷藏

二、性能参数

1.容积结构

*1.1有效容积≥250L，冷藏有效容积≥180L；冷冻有效容积≥70L 1.2样式：立式上下开门，发泡门； 1.3门锁：门体配锁； 1.4冷藏：3个搁架；冷冻4个抽屉 *1.5外部尺寸：≤540×557×1794mm（厂家需现场确认）

2.温度

*2.1温度范围：冷藏2℃至8℃任意调节；冷冻-20℃～-40℃任意调节；

3.制冷系统

3.1风冷式高效冷凝器，翅片风冷式蒸发器，制冷迅速；

4.安全报警

4.1报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁； 4.2报警类型：高温报警、低温报警、开门报警、断电报警等；

5.主要部件

5.1压缩机：进口名牌全封闭高效压缩机； 5.2风机：进口名牌风机；

6.记录功能

6.1温度记录：USB温度数据接口，温度数据直接USB导出，温度数据可保存10年，方便查询历史记录

7.配套耗材

各种规格单独报价，选配

三、配置要求：（单台）

序号; 配置名称; 数量. 1; 医用冷藏冷冻箱; 1台. 2; 搁架; 3个. 3; USB温度数据接口; 1台. 4; 抽屉; 4个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号31-5.医用冷藏柜(2～8℃，≥890L)（输血科1台–进口/国产）

一、功能用途

用于试剂、生物制剂等冷藏

二、性能参数

1.容积结构

*1.1有效容积≥890L 1.2样式：立式对开门，透明玻璃门，防凝露功能设计； 1.3门锁：门体配锁； 1.4搁架：≥12层

2.温度

*2.1温度范围：2℃至8℃任意调节；

3.制冷系统

3.1风冷式高效冷凝器，翅片风冷式蒸发器，制冷迅速；

4.安全报警

4.1报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁； *4.2报警类型：高温报警、低温报警、开门报警、断电报警等；

5.主要部件

5.1压缩机：进口名牌全封闭高效压缩机； 5.2风机：进口名牌风机；

6.记录功能

6.1温度记录：标配温度记录仪

7.配套耗材

各种规格单独报价，选配

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 医用冷藏柜; 1台. 2; 搁架; 12个. 3; 温度记录仪; 1台.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号31-6.医用血液保存箱(4℃，≥350L)（输血科2台—进口/国产）

一、功能用途

用于血液等冷藏

二、性能参数

1.容积结构

*1.1有效容积≥350L； 1.2样式：立式，电加热发泡玻璃门； 1.3门锁：门体配锁； 1.4 ≥4层，20个储血篮筐，内门≥3个；1个外门。

2.温度

*2.1温度范围：冷藏2℃至6℃任意调节；

3.制冷系统

3.1风冷式高效冷凝器，翅片风冷式蒸发器，制冷迅速；

4.安全报警

4.1报警方式：声音蜂鸣和灯光闪烁； *4.2报警类型：高温报警、低温报警、开门报警、断电报警等；

5.主要部件

5.1压缩机：进口名牌全封闭高效压缩机； 5.2风机：进口名牌风机；

6.记录功能

配置温度记录仪，支持温度数据打印

7.配套耗材

各种规格单独报价，选配

三、配置要求：（单台）

序号; 配置名称; 数量. 1; 医用血液冷藏箱; 1台. 2; 搁架; 4个. 3; 温度记录仪; 1台. 4; 储血篮筐; 20个. 5; 内门; 5个. 6; 外门; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号32.空气净化灭菌器（全院219台-国产）

一、功能用途：

用于对室内的空气中的有害气体进行消毒处理

*二、资质要求：

1.提供消毒产品生产企业卫生许可证

三、性能参数：

1.净化灭菌原理：静电吸附/等离子体/高能分子击断/光催化（非臭氧/外置式紫外线消毒） *2.空气净化消毒效果： 2.1应满足GB15982-2012《医院消毒卫生标准》-II类环境空气、物体表面菌落总数卫生标准要求，能人机共存消毒，有效消除空气中的有害气体与各种异味 2.2消毒产品卫生安全评价报告 2.3提供省级以上疾控中心出具消毒产品检测报告（CDC检测报告） 3.工作噪声≤60db 4.具备手动、自动和定时功能 5.具备循环风量自动调节功能 6.具备故障报警、滤网过期报警功能

四、配置要求：

序号; 配置名称; 适用面积; 层高; 数量; 分布情况. 1; 壁挂式空气净化灭菌器; 至少20m2; 3m; 132台; 皮肤2、疼痛1、内分泌3、呼吸12、消化10、神内10、肾内2、肿瘤8、骨科10、耳鼻喉15、口腔6、泌尿13、肝胆3、普外9、儿科3、整形3、妇产1、神外10、胸外4、血液6、心外1. 2; 壁挂式空气净化灭菌器; 至少30m2; 3m; 44台; 皮肤2、疼痛4、呼吸3、肾内10、耳鼻喉3、泌尿5、放射3、输血3、超声4、消化7. 3; 移动式空气净化灭菌器; 至少20m2; 3m; 14台; 皮肤1、疼痛1、呼吸3神内4、肾内1、耳鼻喉1、口腔1、泌尿2. 4; 柜式空气净化灭菌器; 至少40m2; 3m; 7台; 皮肤1、神内6. 5; 柜式空气净化灭菌器; 至少50m2; 3m; 6台; 疼痛1、肾内4、耳鼻喉1. 6; 柜式空气净化灭菌器; 至少70m2; 3m; 16台; 内分泌1、呼吸7、肿瘤6、心内1、泌尿1. 7; 摇控器; 219个. 备注：不能满足70m2的增加设备数量的方案投标.

五、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置

包号33.层流病房大修（血液科）

详见招标文件

包号34.医用气体终端（国产1套-主病房大楼及第二住院部手术室）

一、功能用途

用于输送二氧化碳气体

二、性能参数

1.二氧化碳吸引终端采用德标（主病房）和英标（第二住院部）终端 2.自封式快速插座，插拔灵活，气密性高 3.终端压力≥0.45MP 4.管道：铜管采用紫铜管，管材符合《无缝铜水管和铜气管》GB/T18033--2007，管道连接采用银钎焊；

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 二氧化碳汇流排（5m紫铜管从原二氧化碳汇流排连接到原一氧化氮终端供新增3个手术间使用，同时将原手动气体转换控制器改为自动控制）; 1项; 主病房大楼. 2; 配套辅材; 1套. 3; 二氧化碳气流排; 1组; 第二住院部. 4; 二氧化碳气体终端(（10m紫铜管从原二氧化碳汇流排连接到原一氧化氮终端供18个手术间使用，同时将原手动气体转换控制器改为自动控制）; 1项. 5; 配套辅材; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指第三军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等） 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置