招标技术需求

包号1 全自动凝胶成像系统（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

用于核酸凝胶和蛋白凝胶成像

二、性能参数

1.CCD相机

1.1镜头控制方式：定焦或变焦，F≤1.2 *1.2图像物理分辨率≥400万像素 1.3可对免染凝胶成像 1.4信号线性动态范围≥12 bit，数量级≥3个 *1.5 曝光时间≥0.001s，间隔时间0.001s 1.6可以配置同品牌免染胶 1.8成像面积≥28×34cm，紫外透射光源面积大小：≥28×34cm 1.9具备自动聚焦、全自动光圈控制功能 1.10灵敏度:0.1ngEB染色的DNA； 1.11滤光片位置≥2位，方便在不同滤光片之间快速切换 1.12具有切胶尺 1.13具有UV防护板

2.光源

2.1白光反射光源 2.2白光透射光源 2.3紫外透射光源

3.电脑工作站

显示器≥24英寸，CPU：Inter酷睿i7处理器及以上标准，硬盘≥5TB，内存≥8GB, 支持802.11b/g/n无线协议，配备无线网卡，网络速度≥100MB/秒

4.系统分析软件

4.1无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像，及数据处理功能 4.2具备泳道/条带自动检测、匹配和分析功能、具备扣背景、Marker定位、灰度分析、分子量测定和归一化功能 4.3具备图像自动生成功能，支持.JPG和.tiff格式，无需后期处理 *4.4具有独立的免染成像软件：不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接在5分钟内对凝胶进行成像，成像效果与考染相当 4.5软件可自动检测泳道和条带，并自动进行分子量和浓度的分析，分析结果可输出为Excel或数据库格式 4.6具备图像采集、优化、定量、分析和报告输出（PDF、Excel）和USB转出控制功能 4.7具备光片自动切换和光源自动转换功能 4.8具备绝对浓度、密度、含量和分子量的计算和百分数分析功能，无需人工干 4.9具备核酸/蛋白分子量，含量，浓度计算功能 4.10具备添加各种格式的文字注释功能

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; CCD相机; 1套. 3; 白光反射光源; 1套. 4; 白光透射光源; 1套. 5; 紫外透射光源; 1套. 6; 切胶尺; 1套. 7; UV防护板; 1套. 8; 暗箱; 1套. 9; 电脑工作站; 1套. 10; 免染成像软件; 1套. 11; 系统分析软件; 1套. 12; 同品牌免染胶; 200张.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号2-1 蛋白电泳仪系统（原装进口2台-神外张）

一、功能用途

适用于蛋白凝胶电泳及转印实验

二、性能参数

1. 具有空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护。 *2.电压范围：10～300V，电流范围：4～400mA，功率：1～75W 3. 电源可恒压、恒流率输出 6. 电源可同时输出4组电源 7. 电源具有断电后自动恢复功能 *8.电泳槽可同时进行≥2块凝胶电泳4块 9. 胶面积：≥8.3×7.3cm（W×L） 10.电泳槽为注塑一次成形，具有上样引导装置 *11.1小时内可同时转印≥2块7.5×10cm凝胶 12.颜色标记转印夹和电极，确保转印过程凝胶方向正确 13.内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 电泳仪电源; 1台. 2; 小型垂直电泳槽（缓冲液槽1个，带电源线的盖子，电极芯，固夹框和缓冲液挡板；玻板1盒（内外玻板1mm厚各5块），封边垫条；10孔梳子五把( 厚度1mm)；灌胶架2个（含4个软橡胶密封衬垫；制胶框4个）；上样引导装置1个）; 1套. 3; 湿转模块（凝胶支架转印夹2个，电转印模块1个，冷却装置1个，纤维垫4块）; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号2-2 全能型蛋白转印系统（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

WB半干转印

二、性能参数

*1.转印通量：单次可以进行1-2块中型凝胶（≥8.0×13.0cm）或 1-4块小型凝胶转印（≥7.0×8.0cm） *2.转印速度：3分钟内完成2块小型凝胶的转印（分子量范围5-150kD）；7分钟内完成4块小型凝胶或2块中型胶的高效转印（分子量范围5-150kD）； 3.上下2个转印盘，每个转印盘可独立运行转印程序 4.在5 kD到200 kD内确保定量线性 5.可以使用即用型转印包（NC膜或PVDF膜，转印包中包含专用缓冲液），无需缓冲液或薄膜制备 6.用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控； 7.可使用传统的半干转印耗材，可在30min内完成转印 8.带预设转印程序≧25个，具有程序自定义功能，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用。 9.内置电源

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 全能型蛋白转印仪主机; 1台. 2; 转印盒; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号2-3 高通量DNA电泳仪（原装进口3台-神外张）

一、功能用途

用于核酸凝胶的水平电泳

二、性能参数

1.具有空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护 *2.电源电压范围：10～300V ，电流范围：4～400mA，电源功率：1～75W 3.电源可恒压、恒流输出 *4.可同时输出≥4组电源 5. 时间设定：1～999min 6. 具有断电后自动恢复功能 7. 胶面积：≥7X15cm 8. 电泳槽为注塑一次成形 *9. 样品通量：1-112个 10. 缓冲液容量：≥650mL 11. 紫外透明盛胶盘

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 电泳仪电源; 1台. 2; 水平电泳槽1套（包括水平槽1个，紫外透明盛胶盘1块，1.5mm厚，≥15孔梳子2把，专业制胶器1个，制胶隔板2块）; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号2-4 低通量DNA电泳仪（原装进口2台-神外张）

一、功能用途

用于核酸凝胶的水平电泳

二、性能参数

1.具有空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护 *2.电源电压：10～300V ，电流范围：4～400mA，电源功率：1～75W 3.电源可恒压、恒流或恒功率输出 *4.可同时输出≥4组电源 5.时间设定：1～999min 6.具有断电后自动恢复功能 7.胶面积：≥7X10cm 8.电泳槽为注塑一次成形 *9.样品通量：8-30个 10.缓冲液容量：≥270mL 11.紫外透明盛胶盘

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 电泳仪电源; 1台. 2; 水平电泳槽1套（包括水平槽1个，紫外透明盛胶盘1块，1.5mm厚，≥8孔梳子2把，专业制胶器1个）; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号3-1 移动式微屏障小鼠饲养笼具（国产1套-神外张）

一、功能用途

用于SPF级转基因小鼠的保种、饲养及实验

二、性能参数

1.笼架要求： 1.1系统框架材质为优质304不锈钢，并配备PPO材质的笼盒旋转架，底部安装带刹车不锈钢静音万向脚轮，顶部安装直径≥100mm的通风软管。 1.2系统框架≤1*0.9(m)，系统整体高度≤2(m)。 1.3系统标配10个PPO材质的笼盒旋转架，旋转架10层叠加，两相邻旋转架结合处的间隙应≤0.5mm。 *1.4笼盒旋转架侧壁通气孔与配套饲养笼盒内通气口的配合间隙应≤0.4mm *1.5系统顶置机箱内配超静音直流风机（风速自动调节）≤60db,质保安全运行5万小时；触摸屏≥5寸PLC控制系统。 *1.6触摸屏上可显示实时压差、温湿度、进出风口过滤器堵塞情况、报警提示等。可调节设定换气次数、光照度、光照周期等满足不同实验需求。 2.笼盒要求： 2.1笼盒材质为聚亚苯基砜（PPSU）材料，确保笼盒满足目前实验所有消毒方式,包括（1.耐高压蒸汽灭菌（在102.9kpa、121℃、30min、≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；2.耐化学试剂消毒（在75%乙醇擦拭≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；3.耐过氧化氢等离子体灭菌（＞6mg/L、65℃、75min≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）。笼盒质保期≥5年。 2.2笼盒饲养底面积：群养（窝）时＞0.042㎡，高度＞0.13m，可供5只25g的小鼠长期生活。 2.3笼盒标配内置式1个≥400ml水瓶和1个≥510g不锈钢食盒，同时内置1个备用水笼卡座 2.4笼盒密封：盒盖上配密封扣，保证笼盒之间的相互隔离 2.5笼盒进排气口低进高排，均衡单向流。进、排气口分别配一个高效低阻过滤器（可拆卸式，可用高温高压消毒，反复使用）；过滤器一侧有防止鼠咬和保护功能的304不锈钢及滤网（便于清洗、更换，不易堵塞）。同时确保过滤器上带硅胶密封条，不易从笼盒上脱落。 2.6过滤面积≥20㎝²，厚≥15mm，整体材质可高温高压消毒 2.7笼盖上有叠加卡槽 2.8笼盒进气口的上方具备卡槽，可与配套可拆卸式ID卡片架无缝对接，卡片架采用PPO材质，可耐受反复高温高压灭菌，容纳卡片尺寸≥13㎝*6.5㎝。 3.性能参数： 3.1笼盒换气次数可调范围在15-100次/小时 3.2笼盒气流速度≤0.2米/秒 3.3笼盒内噪音≤60分贝 3.4动物照度在15-20 lx 3.5笼盒内压差，≤0 帕 4.提供笼盒实样 5.辅助功能要求： 系统有可配套升级的辅助器件，如：笼盒贯通辅助器件（包含连通笼盒，U型连接管等），小鼠藏匿辅助器件，小鼠运动辅助器件。 6.鼠笼（不锈钢材质）：≥长80×宽50×高50cm，二层叠加

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; EVC主机; 1套. 2; 笼盒; 125个. 3; 大鼠交配笼（二层叠加）; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号3-2 移动式微屏障大鼠饲养笼具（国产3套-神外张）

一、功能用途

用于SPF级转基因大鼠的保种、饲养及实验

二、性能参数

1.笼架要求： 1.1系统框架材质为优质304不锈钢，并配备PPO材质的笼盒旋转架，底部安装带刹车不锈钢静音万向脚轮，顶部安装直径≥100mm的通风软管。 1.2系统框架≤1*0.9(m)，系统整体高度≤2(m)。 1.3系统标配7个PPO材质的笼盒旋转架，旋转架7层叠加，两相邻旋转架结合处的间隙应≤0.5mm。 1.4笼盒旋转架侧壁通气孔与配套饲养笼盒内通气口的配合间隙应≤0.4mm *1.5系统顶置机箱内配超静音直流风机（风速自动调节）≤60db,质保安全运行5万小时；触摸屏≥5寸PLC控制系统。 *1.6触摸屏上可显示实时压差、温湿度、进出风口过滤器堵塞情况、报警提示等。可调节设定换气次数、光照度、光照周期等满足不同实验需求。 2.笼盒要求： *2.1笼盒材质为聚亚苯基砜（PPSU）材料，确保笼盒满足目前实验所有消毒方式,包括（1.耐高压蒸汽灭菌（在102.9kpa、121℃、30min、≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；2.耐化学试剂消毒（在75%乙醇擦拭≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；3.耐过氧化氢等离子体灭菌（＞6mg/L、65℃、75min≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）。笼盒质保期≥5年。 2.2笼盒饲养底面积：群养（窝）时＞0.09㎡，高度＞0.18m。 2.3笼盒标配2个内置式水瓶（≥400ml）和1个食盒（≥800g） 2.4笼盒密封：盒盖上配密封扣，保证笼盒之间的相互隔离 2.5笼盒进排气口低进高排，笼盒内空气均衡单向流。每个独立笼盒的进气口配两个高效低阻过滤器，排气口配一个高效低阻过滤器，过滤器可拆卸，可高温消毒，反复使用；过滤器一侧有防止鼠咬的304不锈钢、滤网；过滤器带硅胶密封条。 3.性能参数： 3.1笼盒换气次数可调范围在15-100次/小时。 3.2笼盒气流速度≤0.2米/秒。 3.3笼盒内噪音≤60分贝。 3.4动物照度在15-20 lx。 3.5笼盒压差，≤0 帕。 4.提供笼盒实样。 5.鼠笼:材料不锈钢+亚克力板，≥长45×宽30×高45cm

三、配置要求（单套）：

序号; 配置名称; 数量. 1; EVC主机; 1套. 2; 笼盒; 53个. 3; 手术恢复笼; 14个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号3-3 IVC大鼠独立通气笼（国产4套-中心实验室）

一、功能用途

用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，能够防止不同笼盒间交叉感染。

二、性能参数

1.主机功率≥200W 2.主机同笼架分离，主机有效宽≤330mm *3.离心风机与控制器：双风机结构（2个进风机，2个排风机）。 4.彩色触摸屏：实时显示笼盒压差及换气次数等信息 5.风速传感器：在线检测笼盒换气次数，显示实测值； *6.具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警； 7.换气次数≥40次/h，运行噪音≤55dB 8.进风箱、排风箱提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度≥ISO5级； 9.不间断电源（UPS），供电中断后风机仍可连续工作8小时以上。 10.具备通讯接口，远程监控报警管理系统或手机短信报警系统。 11.笼架 11.1.笼架为单面，笼架数2个，每架笼位数≥25笼 11.2.笼架尺寸：≤1705×600×1870mm； 11.3.IVC鼠笼架框架为SUS304不锈钢材质或优于 11.4.每套IVC设备配有专用测试笼盒，在线实时监测笼盒内压差≥10Pa（正负压可调）。 12.笼盒 *12.1笼盒尺寸≥470×300×240mm（带饮水瓶和标牌插槽)，盒体高度≥18cm 12.2笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）材料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌300次以上不变形； 12.3外置式饮水瓶容积≥400ml，带液位刻度，聚亚苯基砜（PPSU）材料； 12.4瓶嘴为304不锈钢材质或优于，表面处理防止漏水； 12.5笼盒网架为304不锈钢材质或优于 12.6笼盒顶部面积≥130cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； 12.7笼盒为上部送风、上部排风，笼内风速＜0.2m/s。 13. 提供国家级第三方检测报告，生产厂家通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）。

三、配置要求（单套）：

序号; 分项配置; 数量. 1; 主机：含内置UPS,4风机结构; 1台. 2; IVC笼架：304不锈钢; 2架. 3; IVC笼盒：PPSU材质，包含盒底1个，盒盖1个，金属网架1个、饮水瓶1个，标牌1个。; 50套. 4; 增配：笼盒15个（含在投标价中）.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号3-4 IVC小鼠通气鼠笼（国产6台-中心实验室）

一、功能用途

用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，能够防止不同笼盒间交叉感染

二、性能参数

1.功率≥200W； 2.主机同笼架分离，主机有效宽≤330mm。 *3.进口风机，双风机结构（2个进风机，2个排风机）； 4.国际知名品牌PLC控制，彩色触摸屏，能实时显示笼盒压差及换气次数等信息； *5.风速、温度、湿度传感器均采用知名品牌，显示实测值； 6.具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警； 7.温湿度传感器真实反映笼盒内的温湿度； 8.换气次数≥40次/h，运行噪音≤55dB 9.进风箱、排风箱处提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度≥ISO5级； 10.不间断电源（UPS），供电中断后风机仍可连续工作8小时以上。 12.具备通讯接口，远程监控报警管理系统或手机短信报警系统。 13.笼架 13.1笼架为单面，笼架数2个，每架笼位数≥56笼 13.2笼架尺寸：≤1420×525×1974mm； 13.3IVC鼠笼架框架为SUS 304不锈钢材质或优于； 13.4每套IVC配有专用测试笼盒，在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调）。 14.笼盒 *14.1笼盒尺寸≥392×183×180mm，盒体高度≥13cm 14.2笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）材料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌300次以上不变形； 14.3外置式饮水瓶容积≥250ml，带液位刻度，聚亚苯基砜（PPSU）材料； 14.4饮水瓶口瓶嘴为304不锈钢材质或优于 14.4笼盒网架为304不锈钢材质或更优 14.5笼盒顶部面积≥72cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌； 14.6笼盒为上部送风、上部排风，笼内风速＜0.2m/s。 15.提供国家级第三方检测报告，生产厂家通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）。

三、配置要求（单套）：

序号; 配置名称; 数量. 1; IVC主机：带内置UPS，智能型; 1台. 2; IVC笼架：304不锈钢材质，带横向纵向坐标; 2架. 3; IVC笼盒：PPSU材质，搭扣为304不锈钢材质，带有生命窗，滤纸可以高温灭菌器，笼盒包含：盒底1个，盒盖1个，金属网架1个、饮水瓶1个，标牌1个。; 112套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号4 超微量分光光度计（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

用于快速测定微量核酸和蛋白的浓度

二、性能参数

1.光源:氙灯，质保期≥10年 2.检测类型：≥2048像素CMOS检测器 *3.检测范围: dsDNA(双链DNA)：≥15000ng/ul，BSA(标准蛋白)：≥300mg/ml *4.波长范围: 190nm–850nm全波长扫描；波长复现性：<±1.5nm；波长准确度≤±2nm 7.测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟； 8.内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600 9.内置存储空间：≥4GB，可扩展 *10.比色皿检测模块可实现搅拌或震荡功能、温控功能。 11.可进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量。 12.光路径：光程根据样品浓度进行匹配最佳光程 13.设备可触屏操作，独立运行。

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 检测器; 1套. 3; 光源; 1套. 4; 比色皿检测模块（搅拌或震荡功能和温控功能）; 1套. 5; 配套软件; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号5-1 大容量烘箱（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

用于实验室玻璃器皿、药品、样品干燥等

二、性能参数

1.内腔材料为耐腐蚀不锈钢，圆角，方便清洁 2.荧光显示或彩色触摸屏 *3.内部体积≥100升 4.台面面积≤0.4平方米 5.自然对流柔和干燥 6.内置层架：2层 7.内置计时器 8.具备自动超温报警系统 9.工作温度范围：+ 50℃ ~ 250℃ *10.温度均匀性 ≤+/-4.5℃ 11.加热至150度的时间≦30分钟 12.开门30秒，恢复到150度的时间≦10分钟 13.层架最大承重≥20Kg 14.IP等级：IP20 15.标配数据接口

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 烘箱主机; 1台. 2; 隔板; 2块. 3; 荧光显示屏或彩色触摸屏; 1个. 4; 内置计时器; 1个. 5; 加热装置; 1套. 6; 超温报警系统; 1套. 7; 数据接口; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号5-2 小容量烘箱 （原装进口2台-神外张）

一、功能用途

用于实验室玻璃器皿干燥等

二、性能参数

1.内腔材料为耐腐蚀不锈钢，圆角，方便清洁 2.荧光显示或彩色触摸屏 *3.内部体积≥53升（65） 4.台面面积≤0.3平方米 5.自然对流柔和干燥 6.内置层架：2层 7.内置计时器 8.具备自动超温报警系统 9.工作温度范围：+ 50℃ ~ 250℃ *10.温度均匀性 ≤+/-4.5℃ 11.加热至150度的时间≦30分钟 12.开门30秒，恢复到150度的时间≦10分钟 13.层架最大承重≥20Kg 14.IP等级：IP20 - 15.标配数据接口

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 烘箱主机; 1台. 2; 隔板; 2块. 3; 荧光显示屏或彩色触摸屏; 1个. 4; 内置计时器; 1个. 5; 加热装置; 1套. 6; 超温报警系统; 1套. 7; 数据接口; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号6-1 台式pH计（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

实验室各类溶液pH值精确测定

二、性能参数

1.测量范围与精度：pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1可调 ，精度: ±0.002pH； 2.温度与精度:-30.0～130.0℃，分辨率：0.1℃，精度:±0.1℃。 *3.主机模块化，可同时实现三通道测量显示 4.可实现最多5点pH校准，提供8组内置缓冲溶液组和20个用户自定义缓冲溶液点；可以将不同组别的pH缓冲液组合为一组使用。 5.具备方法编辑功能，允许任何原始数据在主机上被用于计算。 6. 彩色触摸屏≥7英寸 7.可在普通视图和uFocus视图切换，方便使用。随机配置方便单手操作的可延展uPlace支架，最高可延展至40cm配合各种容器和加热搅拌设备。 8.主机仪表可自动识别智能管理电极，以确保电极ID的正确使用。同时在电极连接仪表后将存储在电极中历史校准数据及电极信息自动传输到仪表里。 9.可储存20000个以上数据点和250组分析结果，可通过连接U盘、打印机、电脑等多途径输出数据； * 10.具备RS232、USB和以太网接口。可连接条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量。 11.测量数据可以同步传输到电脑上显示，存储为excel、txt等格式。

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; pH/mV测量模块; 1个. 3; 原装进口三合一复合pH电极; 1支. 4; 电极支架; 1个. 5; 4.01/7.00/9.21pH校准标准液各1瓶，每瓶250ml; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号6-2 多参数测试仪（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

用于同时测量实验室各类溶液pH值、电导率

二、性能参数

1.pH测量范围和精度：pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1可调 ，精度: ±0.002pH； 2.温度与精度:-30.0～130.0℃，分辨率：0.1℃，精度:±0.1℃。 3.电导率测量范围和精度：电导率:0.001uS/cm～2000mS/cm,精度:±0.5%, 分辨率：0.001-1自动可变, 精确度：±0.5%； *4.主机模块化，可同时实现三通道测量显示pH、离子浓度、电导率 5.可实现最多5点pH校准，提供8组内置缓冲溶液组和20个用户自定义缓冲溶液点；可以将不同组别的pH缓冲液组合为一组使用。 6.具备电导率、盐度、总固体溶解度(TDS)、电阻率和电导灰分等功能的测试。具备13个预置和20个用户定义标准液；温度补偿具备线性、非线性、关闭、纯水模式，参比温度20℃或者25℃。 7.可在普通视图和uFocus视图切换，方便使用。随机配置方便单手操作的可延展uPlace支架，最高可延展至40cm配合各种容器和加热搅拌设备。 8.主机仪表可自动识别智能管理电极，以确保电极ID的正确使用。同时在电极连接仪表后将存储在电极中历史校准数据及电极信息自动传输到仪表里。 9.可储存20000个以上数据点和250组分析结果，可通过连接U盘、打印机、电脑等多途径输出数据； * 10.具备RS232、USB和以太网接口。可连接条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量。 11.测量数据可以同步传输到电脑上显示，存储为excel、txt等格式。

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; pH/mV测量模块; 1个. 3; 电导率测模块; 一个. 4; 进口三合一复合pH电极; 1支. 5; 进口复合电导率电极（10Us/cm-1000mS/cm）; 1支. 6; 1413uS/cm，12.88 mS/cm电导仪标准液各1瓶，每瓶250ml; 1套. 7; 电极支架; 1个. 8; 4.01/7.00/9.21pH校准标准液各1瓶，每瓶250ml; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号7-1 超低温冰箱（原装进口2台-神外张）

一、功能用途

用于保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板、精液、移植的皮肤以及从人体抽取的标本

二、性能参数

*1.有效容积：≥720L 2.柜体外尺寸:≤宽1030×深875×高2100(mm) *3.温度控制范围：-50℃～﹣86℃(环境温度：10℃~30℃)。 4.压缩机：原装进口双压缩机控制 5.制冷剂：采用完全无氟的环保制冷剂 6.预留挂锁锁孔 7.搁架：三层，不锈钢（高度可调整），最大承重≥50kg/层 8.样本储存能力：可容纳≥528个冻存盒，2ml冻存管样本数量52800份。 9.报警装置：带有高/低温报警、过滤器报警、电源异常报警、断电后蓄电池报警等，并可以接远程报警端子，可选配通过网络对冰箱进行远程控制，具有传感器异常自我故障诊断功能、具有环境温度超高低温报警功能； 10.备用电池：带有备用电池，设备断电后可以保持显示时间≥100小时 11.控制器设置保护：控制器参数设定需要二级密码进入才可以设定 12.过滤网可以直接开启取出，无需螺丝安装固定 13.脚轮:带有脚轮，配有制动装置，且可调节水平；

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 钥匙; 1套. 3; 白钢搁架; 3层. 4; 除霜铲; 1个. 5; 冻存架; 12个. 6; 冻存盒; 264个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。.

包号7-2 医用冷藏箱（国产2台-神外张）

一、功能用途

主要用于保存病毒、病菌、血液样本

二、性能参数

*1.有效容积≥1300升，立式，左右双开门。 *2.配套冰箱：有效容积≥100升，立式，单开门。 3.医用冷藏箱与配套冰箱温度：大屏幕数字温度显示，箱内温度恒定控制在2℃∽8℃可调； 4.报警装置：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警；报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）。 5.内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时； 6.外门：保证85%湿度情况下门体无凝露。安全门锁设计，防止随意开启； 7.自动化霜，适合高温高湿地区，血液分类分层存放，便于存取操作，内设照明灯。宽电压带，适合187～242V电压下使用； 8.网络功能：配置远程冷链温度监控系统，对医用冷藏箱与配套冰箱温度予以24H不间断温度监控和远程短信、电话报警。同时提供温度记录上传到服务器功能，以备对冷链冰箱相关保存标本试剂温度情况24H不间断监控记录。 9.无线温度监控系统具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 医用冷藏箱; 1台. 2; 外门; 2扇. 3; 搁架; 12个. 4; 配套冰箱; 5台. 5; 配套冰箱搁架; 4个/台. 6; 无线温度监控系统; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号7-3 负25℃冰箱（国产4套-神外张）

一、功能用途

主要用于保存病毒、病菌、血液样本

二、性能参数

*1.有效容积：≥250升；立式。 *2.配套冰箱：有效容积≥90升；立式。 3. 温度控制：箱内温度≤-25°C可调；LED温度数字显示；超温报警，断电记忆. 4. 安全报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警. 5. 外箱材料：冷轧钢板 6. 内胆材料：PS吸附内胆，永不生锈。 7. 制冷剂：无氟环保制冷剂R404A 8. 压缩机：优质品牌 9. 风机：优质品牌冷凝风机 10. 门锁：具备 11. 抽屉≥6层，宽电压带，带脚轮 12．具备开机延时功能 13.网络功能：配置远程冷链温度监控系统，对-25℃冰箱冰箱及配套冰箱予以24H不间断温度监控和远程短信、电话报警。同时提供温度记录上传到服务器功能，以备对冷链冰箱相关保存标本试剂温度情况24H不间断监控记录。 14.无线温度监控系统具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 配套冰箱主机; 3台. 3; 外门; 1扇. 4; 抽屉; ≥6个. 5; 配套冰箱抽屉; 3个/台. 6; 除霜铲; 1套. 7; 无线温度监控系统; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号8 制冰机（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

用于实验室制冰

二、性能参数

1.冰型：雪花碎冰 2.制冷方式：风冷 *3.制冰量：≥130 Kg/天 4.储冰量： 4.1 ≥19Kg (碎冰自由落下) 4.2 ≥28 Kg (最大量) 5.压缩机：≥300W 全密封式，旋转压缩机 6.冰刀电机使用寿命：≥18000小时 7.外形尺寸≤600*600*800mm 8.报警：微电脑控制 *9.整机原装进口

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 冰勺; 1把. 3; 滤水阀; 1个. 4; 供水管; 1根. 5; 排水管; 1根. 6; 储冰室排水软管; 1根.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号10 本生灯（原装进口4套-神外张）

一、功能用途

主要用于提供连续、稳定、高温、便捷及绝对安全的火焰，可替代传统火焰灭菌使用的酒精灯，同 时避免了酒精灯使用过程中的诸多问题

二、性能参数

（一）主要性能 1.可以连续监测本生灯的工作状态，包括气体供应，点火控制；火焰温度监测与控制；过热自动切断，气体安全切断等功能 2.连续监测燃烧头是否被液体或固体污染物堵塞，燃烧头安装位置是否正确等； 3.对于刚使用完尚未冷却的本生灯,有高温燃烧头提示功能，保护使用者不被烫伤 4.不锈钢一次性成型外壳，坚固耐用，所有外置部件均有绝热防护功能 5.向不同方向搬动底部弹片，就可以将本生灯左向或者右向倾斜使用 6.可以使用旋钮调节，非接触红外控制，或者线接脚踏板进行控制 7.可以外接温度传感器，不仅能满足简单加热需求，还可以进行温度控制 8.账户管理：可以储存两个用户账户信息，所有的安全设置和工作设置可以储存在系统中，可以快速安全地启动工作 9.可以准确( 分辨率为妙) 设置灭菌冷却时间 10、大屏幕 LCD 显示屏，图形清晰提示所有的工作状态 *11.最长2h的连续工作时间设置，精确到秒的短时工作时间设置等 *12.可充电锂离子电池 (6V, 7hr 连续工作时间 )，可以在不用连接电源的情况下使用； 13.倾斜角度传感器，当本生灯的倾斜角度超过 90°时，将自动熄火断气 （二）主要参数 1.控制模式：微电脑控制 2.LCD显示：图形自导航LCD显示屏 *3.标配红外传感器 4.操作模式： 4.1.旋钮启动，关闭和调节本生灯 4.2.定时开关：1 秒~2 小时 4.2 定时关闭：0 秒~2 小时 4.3.线接脚踏板: 定时开启关闭: 1 秒~2 小时 4.4.选配外接温度传感器：定时功能:1 秒~2 小时，自动控制加热介质的温度，+35--+350℃ 安全警示：声音报警、残热提示 4.5可充电电池：≥9小时 4.6可选气体类型：液化气 20~50mbar; 天然气 E/LL，18~25mbar

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 本生灯（带标准燃烧头）; 1. 2; 红外线控制器; 1. 3; 灭菌针固定架; 1. 4; 左右倾斜装置; 1. 5; 天然气和正丙烷/正丁烷气体接口; 1. 6; 带旋转锁扣的气管接头; 1. 7; 电源适配器套装; 1. 8; 带快充功能的AA电池盒和AA电池两节; 1. 9; 用于连接气瓶的安全适配器; 1. 10; 配套的改锥和扳手; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号11-1 小容量恒温水浴锅（原装进口2套-神外张）

一、功能用途

主要用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验。

二、性能参数

*1.内部有效容积：≥7L 2.外部尺寸≤350mm×400mm×260mm *3.温度范围：25℃~-99℃；温度稳定性≤0.2℃ 4.具备过温保护功能 5.温度调节方式：微处理器控制

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机（标配）; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号11-2 大容量恒温水浴锅（原装进口2套-神外张）

一、功能用途

主要用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验。

二、性能参数

*1.内部有效容积：≥14L 2. 外部尺寸≤500mm×450mm×260mm *3.温度范围：25℃~-99℃，温度稳定性≤0.2℃ 4.具备过温保护功能 5.温度调节方式：微处理器控制

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机（标配）; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号12-1 恒温混匀仪(原装进口2台-神外张）

一、主要用途

用于样品温控混匀

二、性能参数

*1.温度范围：低于室温15℃-99℃ *2.温育准确性：20℃-45℃±0.5℃ 3.加热速度：≥6℃/min 4.冷却速度：≥2.5℃/min 5.混匀频率：300-3000/分 *6混匀摆度：≥3mm.

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 混匀仪主机; 1台. 2; 24x1.5ml加热样品槽; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号12-2 磁力搅拌器（原装进口4台-神外张）

一、功能用途

用于搅拌或加热搅拌同时进行的反应，适用于粘稠度不大的液体或者固液混合物

二、性能参数

*1.加热功率≥750W 2.加热盘材质：陶瓷涂层硅铝合金，加热盘具有防刮花和抗化学腐蚀性能 3.加热盘温度范围：20-300℃，LED数字显示 4.速度范围：100-1400rpm，LED数字显示 5.温度探针的温度控制精度≤±1℃ 6.速度控制精度：≤±2% *7.加热盘直径≥140mm 8.通过两个独立的温度探头，提供额外的安全控制线路和加热盘切断功能 9.当温度偏离控制温度达到25℃时，独立线路开关自动停止加热 *14.内置两种加热模式:“快速”模式能快速达到所设温度；精确模式可避免加热过冲 15.仪器内置温度偏离控制程序，当屏幕温度显示值与加热盘温度实际值偏离过大时，自动停止加热 16.意外情况导致加热停止时，搅拌不会停止，防止样品受热损坏 17.搅拌性能处理量≥20L（H2O）

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 加热磁力搅拌器主机; 1. 2; Pt1000温度探针; 1. 3; 温度探针支撑套装（包含支撑杆和固定架）; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号12-3 涡旋器混合器（原装进口12台- 神外张）

一、功能用途

用于实验室溶液混合

二、性能参数

*1.转速范围：600-3000rpm 2.漩涡混合轨道半径：6mm-4.5mm，可用于混匀难溶样品 3.可在培养箱中使用 4.多功能性：适合各种试管与容器，无论自动还是手动的混合方式 *5.点触、定时连续震动 6.重量：≥4Kg

三、单台配置：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 杯式垫片; 1. 3; 3英寸平板垫片; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号13-1 电磁感应移液器（原装进口10套-神外室张）

一、功能用途

替代重复使用移液管移液，可单手进行操作

二、性能参数

（一）电磁感应移液器 1.可通过无线电磁感应充电或变压器充电。 *2.一次充电后可连续工作≥50小时 3.吸液排液功能键选择，从彩屏可以读取信息和电量。 4.移液控制钮的前端为复合陶瓷，耐腐蚀。 5.显示速度5级可调 6.0.2μm 过滤器，防止液体交叉感染和试剂腐蚀机体内部 7.硅胶转换器与各种移液管配套，移液范围可达0.1ml-200ml *8.无油润滑技术：不需涂油脂仍保证足够气密性能，保持长久顺畅的操作。 9.厚壁手柄：P型移液器的手柄壁有足够厚度，手掌温度对容量计的影响减至最低 10.零件易拆洗 可能接触到液体的部件很容易拆清洗或更换。下端白套筒及吸嘴弹射都可以高温消毒。 11.通过中国国家计量认证 12.配有2D识别码，识别码内含资料：产品数据、生产日期、移液器编号和标称容量。利用全球通用的扫描仪下载移液器相关资料至EXCEL工作表中，或个人软件系统中。 13.提供终生免费清洗校正服务 *14.具有量程锁定功能

三、配置要求（单套）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 电磁感应移液管控制器; 1支. 2; 安全阀、膜过滤器; 1套. 3; 0.1mL至200mL的单标移液管或刻度移液管; 1个. 4; 0.2-2ul\2-20ul\10-100ul\20-200ul\100-1000ul移液器; 2套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号13-2 电动分液器(原装进口2支-神外张）

一、功能用途

用于实验室电动移液

二、性能参数

*1.吸液后可以进行最多100次分装，适合长时间的液体分装操作； *2.多样性：可进行非标准体积分装（如1μl，3μl或17μl）; 3.使用外置活塞式原理，无污染分液; 4.灵活性：从1μl到10ml范围内不同体积可选。 5.具有编程储存功能。

三、配置要求（单支）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 电动分液器（标配）; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号14-1 实验室全自动清洗消毒机（原装进口2台-神外张）

一、功能用途

用于开展磁控基因组学的相关实验的计量器具和相关用具的配套清洗

二、性能指标

*1.内腔有效容积≥170L，进水口≥3个（热水、冷水、纯水），内腔无死角。 2.高度≤850mm，可内嵌实验台下安装。 3.外部材质：304优质不锈钢；内腔材质：316L不锈钢。 3 控制系统 3.1内置清洗程序≥15种，最快清洗程序≤20min。 3.2 具备实时运行参数监测功能 4.循环泵系统 *4.1 循环泵：最大流量≥500升/每分钟 4.2 仪器内置水软化系统，满足冷水和最高65℃热水使用。 4.3 内置双层360度旋转喷淋臂装置 5.加热系统 5.1 电源:AC380V 5.2 清洗温度可调，温度最高≥93度，水槽中配双重温度传感器，保证清洗温度与漂洗温度。 6.过滤系统：内腔配有水过滤系统 7.配给系统：内置清洗剂分配泵≥2个 8.防水系统：设备进水连接处具有自动电磁阀，具备系统管路渗漏自动检测与自动报警。 9.纯水管道防污染措施：有电子自动进水阀，防止玻璃器皿清洗消毒机水倒流污染纯水系统。 *10.干燥功能：具备加热快速主动烘干功能，最高温度≥100°C（可调） 11.全自动排水冷却系统：能自动将排放的热水温度降至60℃以下排放，防止损坏下水管路。 12.清洗效果：实时监测，清洗后颗粒残留物（0.2um）≤2ppb

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 实验室清洗消毒机主机; 1台. 2; 旋转喷淋臂; 2套. 3; 不锈钢304外壳; 1套. 4; 液态流量分配泵; 1套. 5; 逆止阀进水管路; 1套. 6; 液位感应管路; 1套. 7; 清洗篮筐：可清洗玻璃器皿（150ml-500ml）; 2个. 8; 清洗篮筐：可清洗玻璃器皿500ml以上; 1个. 9; 清洗篮筐：可清洗≥38个培养皿（直径40mm-90mm）; 3个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号14-2 超声波清洗器（原装进口 1台-神外张）

一、功能用途

超声处理清洗实验室样品、常规玻璃、金属及塑料器皿

二、性能指标

*1.清洗槽体积≥28L，外部尺寸≤570x340x320mm *2.超声频率：37 kHz /80kHz，37kHz用于常规清洗，80kHz用于精密清洗，自动变频模式：37kHz和80kHz交替工作； 3.加热范围：30~80℃;温控开机功能：达到预设温度以后自动开始超声清洗；过温保护功能：温度高于90℃自动关机。 4.定时:1-60min *5.超声功率：≥380W，加热功率：≥1200W 6.功率可调；调节范围：30-100%；脉冲模式：提供相当于120%的功率强力清洗，用于清洗极难清洗的物质； 7.脱气功能:实现溶剂的快速脱气及清洗液快速混匀；常规模式:用于样品混匀、分离、萃取和乳化等； 8.数字显示设定和实际的加热温度和清洗时间 9.清洗槽：耐气蚀不锈钢振动清洗槽 10.保护等级：IP 20；声压级：<70 dB。 11.带降温功能，在超声的同时降低样品温度，保证样品不被损坏。

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 超声波清洗器主机; 1. 2; 不锈钢吊篮（带防腐蚀把手）; 1. 3; 降音盖; 1. 4; 冷却盘管; 2.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号14-3 全自动洗笼洗瓶机（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

用于动物实验室笼盒以及动物饮水瓶的快速自动化清洗，满足实验室清洗标准

二、性能参数

1.电源：AC380V 2.加热方式：电加热 3.主要材质：设备主体材质为304不锈钢 *4.清洗手臂：旋转式臂≥30个（其中清洗漂洗手臂分开，清洗臂≥24个，漂洗臂≥6个），＞150个水嘴，被清洗物上下两面均分布清洗手臂，确保清洗无死角。 5.清洗舱：上下两层设计，满足多种功能清洗，每层任意摆放大小鼠笼盒或水瓶 6.清洗舱门：上下门 *7.循环时间及清洗量：标准程序含清洗，滴淋，漂洗等程序，清洁模式最小循环耗时≤130s；每循环清洗量：笼盒清洗量≥20个，大小鼠水瓶清洗量≥140个 8.可调节清洗模式：≥4种 *9.循环水系统：每个标准清洗循环耗水≤30升，且清洗和漂洗水路分开，有效避免交叉污染，确保清洗质量。清洗温度可自由设定，标准循环清洗时清洗温度≥55℃，漂洗温度≥82℃ 10.安全性：门上设置安全传感器，清洗过程中，若门被意外打开，则清洗中断，并报警提示。 11.设备尺寸≤长1440mm*宽810mm*高1900mm 12.具备CE认证

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 柜式笼盒清洗消毒机主机; 1. 2; 小鼠水瓶清洗框; 2. 3; 水瓶盖清洗框; 2.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号15- 台式紫外透照台（原装进口1套-神外张）

一、功能用途

通过紫外光对实验室样品的荧光染料进行照射所发光的情况判断样品状态，应用于核酸（DNA、RNA）凝胶电泳和蛋白质的检测与切胶

二、性能参数

*1.三波长紫外透照台：254nm，302nm，365nm（三波段） *2.透射面积：≥21×26cm 3.紫外防护板：既不影响切胶操作，又能最大程度防止紫外线对人体的伤害 4.功率：≥8W

三、配置要求：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 紫外防护面; 2. 3; 紫外防护眼; 2.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号16 真空泵（原装进口 4套-神经外科张）

一、功能用途

主要用于处理生物和生物危害物质而提供实验室安全的工作条件

二、性能参数

*1.真空度≤300mbar，隔膜泵耐化学腐蚀 *2.真空泵：自动开关，无需踏板 3.调控吸力重复性好 4.收集瓶≥3升，防爆可高温高压灭菌，防气溶胶和泡沫的生成。 5.吸液手柄：可调节吸头夹具，可连接各种常规吸管和吸头，可进行手动吸液控制或持续吸液，带2.5米软管。 6.收集瓶盖喷嘴软管接口两套手臂，供两个使用者共用。 7.PP收集瓶标配自锁快速接头 *8.在吸液管路与真空泵支架配有0.2微米级的疏水无菌过滤器，有效截留≥0.2微米的颗粒包括微生物，可全套高温高压灭菌。 9.配有耐化学腐蚀的材质快速转接头

三、配置要求（单套）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 主机; 1. 2; 瓶子≥3升; 1. 3; 吸液手柄; 2. 4; 移液管适配器; 1. 5; 2.5米吸液软管; 1. 6; 壁挂支架; 1. 7; 单道可弹吸头的适配器; 1. 8; 八通道可弹吸头的适配器; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号17-1 超纯水系统（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

实验室高精密分析设备用水的制备

二、性能参数

1.纯水产水水质： 1.1.电阻率5-15 MΩ·cm＠25℃（带温度补偿） 1.2.总有机碳含量(TOC) ＜ 30ppb；硅截流率＞99.9% 1.3 细菌＜0.1cfu/ml *1.4.流速≥15L/h，24小时不间断制水 2.超纯水水质： 2.1．电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃ 2.2．总有机碳含量(TOC)：≤2ppb； *2.3.流速：≥2L/min； *2.4.细菌：＜ 0.005 cfu/ml 2.5．直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml 2.6．热源含量＜0.001Eu/ml； 2.7蛋白酶＜0.15 ug/ml 2.8．RNA酶＜1pg/ml 2.9.DNA酶＜5pg/ml 3.主机性能 3.1.系统拥有四组电阻率检测器 3.2主机和取水臂上均可显示温度补偿和费温度补偿两种模式的电阻率 3.3具有长效、抗结垢EDI模块，无需软化柱或防毒柱，有效使用年限≥5年 *3.4内置TOC检测仪：在线检测超纯水TOC，检测范围:0.5-999.9ppb;检测精度±1ppb, TOC仪附原厂校验证书。 3.5配置100L锥底液位控制水箱 3.6水箱：圆锥形底部无死角,可使水箱内水完全排空；配空气过滤器,降低外界对水箱内水质的污染； 有卫生防溢流装置； 3.7具有中文显示操作系统，可显示出水关键信息包括水质，系统状态、消耗品寿命和警告 3.8.纯水主机与取水器分离。纯水主机可配置远端独立取水手臂。超纯水主机与取水器分离,超纯水主机最多可同时配置四个独立取水器，最长可达到20米。 3.9取水器有全图形彩色显示实时水质,出水质量,水温，水箱水位及维护和故障，并可接打印机。 3.10可配备6种不同终端过滤器以满足实验室不同的水质要求。

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 纯水主机; 1台. 2; 超纯水主机; 1台. 3; 纯水远端取水手臂; 1套. 4; 超纯水远端取水手臂; 1套. 5; 100L 锥底液位控制水箱; 1套. 6; 预处理柱; 1套. 7; 纯化柱; 1套. 8; 精纯化柱; 1套. 9; 终端精致器; 2个. 10; 水箱空气过滤器; 1个. 11; 自来水预处理组件; 1套. 12; 清洗药片; 1盒. 13; 主机与取水手臂远端连接器; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号17-2 超纯水系统 （原装进口2台-输血科/呼吸）

一、主要用途

实验室高精密分析设备用水的制备

- 性能指标

1.三级纯水指标 *1.1产水流速≥10L升/小时，可24小时不间断产水 1.2电导率＜5μs cm＠25℃（带温度补偿） 1.3 硅截流率>96.9% 1.3微生物＜1cfu/ml 2.二级纯水指标： *2.1产水流速≥5L/h，可24小时不间断产水。 2.2电阻率5-15 MΩ·cm＠25℃（带温度补偿） 2.3总有机碳含量（TOC）＜30ppb（ug/L） 2.4硅截流率>98% 2.5微生物＜0.1cfu/ml 3.一级纯水指标： *3.1产水流速≥2L/M 3.2电阻率：18.2M-cm@25℃（带温度补偿） 3.3总有机碳含量（TOC）：＜5ppb：（ug/L） 3.4细菌总数：＜0.01cfu/ml 3.5颗粒：直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1（个）/ml- *3.6热源含量：<0.001 EU/ml 3.7核糖核酸酶<3 pg/ML 3.8.内部有TOC在线检测仪 3.9.内部有紫外灯

三、配置要求：

序号; 主要配置名称; 数量. 1; 一级水主机（含TOC在线检测仪及紫外灯）; 1套. 2; 二级水主机; 1套. 3; 自来水预处理组件; 1套. 4; 精纯化柱; 1套. 5; 粗纯化柱; 1套. 6; 0.22微米终端过滤器; 2个. 7; 60升无菌液位水箱（含空气过滤器）; 1个. 8; 取水臂; 2个. 1.输血科（一级+二级）

2. 呼吸科（一级+三级） 序号; 主要配置名称; 数量. 1; 一级水主机（含TOC在线检测仪及紫外灯）; 1套. 2; 三级水主机; 1套. 3; 自来水预处理组件; 1套. 4; 精纯化柱; 1套. 5; 粗纯化柱; 1套. 6; 0.22微米终端过滤器; 2个. 7; 60升无菌液位水箱（含空气过滤器）; 1个. 8; 取水臂; 2个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号18 光磁能量发生系统（国产 8套-神外张）

一、功能用途

用于神经医学研究中钙离子成像中神经元兴奋性刺激或抑制

二、性能指标

*1.波长：635/589/532/473（T=25℃） 2.输出功率：≥100Mw(T=25℃) 3.功率稳定性：≤5%（4hrs） 4.预热时间：≤10min 5.光纤长度：≥1m 6.模场直径：≥105μm。 7.数值孔径：≤0.22 8.保护套管：≥3mm 9.光纤接口：FC/PC 10.温度稳定性：≤0.2℃ 11.调制频率：20KHz（TTL） *12.与钙离子荧光成像系统兼容，能利用不同波长的激光测定B胞内的零钙和饱和钙的Ratio值。 13.具备三维立体磁场，添加其他组件可以扩展测量K、NA、MG、CI、H、等多种离子浓度的变化。 14.磁场强度mT-T可调 15.数字显示精度0.01 mT 16.通道切换LED指示

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置名称; 数量. 1; 光纤耦合激光器; 4. 2; 触控信号发生器; 1. 3; 多模光纤连接线; 1. 4; 多模光纤漏; 1. 5; 金刚刀; 1. 6; 光纤插头; 1. 7; 转接套管; 1. 8; 三维立体均匀磁场发生系统; 1. 9; 信号触发器; 1. 10; 载流铜线圈; 1. 11; 5m连接线; 1.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号19-1 超净工作台（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

用于提供实验室样品的安全操作平台，防止细胞操作过程中细胞污染，防止有害细菌、病毒对样本的污染

二、性能参数

1. 产品类别：双人单面型 2.工作区有效尺寸≥1850 × 730 × 650 mm（长x宽x高） *3.过滤器：配备ULPA超高效过滤器，针对0.12μm颗粒系，截流效率可高达99.999% *4.洁净度：工作区空气洁净度达到ISO14644.1标准Class3 5. 嵌入式操作台面为整块不锈钢，易于清洁，无接缝，防液体溅出；操作区两侧为钢化玻璃侧壁；工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形，不得焊接； *6.风机系统：配直流变频风机，风机具有阻力感应补偿功能； 7.过滤器阻力增加300%，风机仍能提供恒定下沉风速，确保安全； 8.抗菌涂层：柜体表面采用抗菌涂层，避免细菌、微生物滋生污染； 9.风速显示：具有进风风速和下沉风速显示功能；

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 荧光灯; 2个. 3; 紫外灯; 1个. 4; ULPA超高效滤膜; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号19-2 超净工作台（国产2台-神外张）

一、功能用途

主要用于病毒、病菌、血液样本的生物安全操作

二、性能参数

1.产品类别：双人单面； *2.气流方式：垂直层流； 3.洁净等级：符合ISO14644.1的5级标准，优于100级洁净要求； *4.内部有效尺寸(宽*深*高)：≥1300mm×550mm×500mm； 5.过滤器材质、过滤效率：防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）99.99%@0.3µm； 6.工作台面材质：304不锈钢； 7.平均风速：0.2m/s-0.5m/s； 8.照度：≥600lx； 9.噪音：≤60dB（A)； 10．数码显示功能：可数字式显示风机档位、紫外灯工作时间、预约时间等参数； 11.互锁功能，屏蔽误操作风险：照明灯和紫外灯互锁，在关闭照明灯状态下，紫外灯按下才能点亮；紫外灯点亮情况下，按下日光灯紫外灯随即关闭，将误操作风险降为零； 12.记忆功能：紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等按用户使用习惯设置好相应参数后，微电脑自动记忆。

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 外门; 1扇. 3; 荧光灯; 2个. 4; 紫外灯; 1个. 5; 高效滤膜; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号19-3 A2型双人操作生物安全柜（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

用于提供有毒有害的实验室样品的安全操作平台，防止细胞操作过程中细胞污染，防止有害细菌、病毒对操作者的感染以及对环境的污染

二、性能参数

1.产品类别：双人单面操作 2.气流模式：30%外排，70%循环 3.工作区尺寸≥1800 × 550 × 580 mm（长x宽x高） 4.平均气流风速：沉降气流0.35m/s、进气气流0.50 m/s； *5.过滤系统：进风系统和下沉气流均配原装进口ULPA级超高效过滤器，能对0.12μm颗粒系过滤 效率>99.999%，易于前部更换； 6.操作室洁净度：达到ISO Class3或国内1级洁净度 *7.风机系统：配直流变频风机，风机具有阻力感应补偿功能； 8.过滤器阻力增加300%，风机仍能提供恒定下沉风速，确保安全； 9.操作台面：前进气孔与工作台面为整块抛光不锈钢钢板一次冲压成形，没有接缝和任何螺丝； *10.安全监控系统：实时显示下降气流和流入气流速度 11.风速报警：风速数值波动超过20%时有声光报警 12:.负压：四面负压，防止气流泄漏； 13.隔手架：搁手支架与操作室宽度等宽，高于工作台面，不会阻挡前进气孔；无限位便于多人操作； 14.操作室结构：后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形； 15.操作前窗：采用手拉式上下滑动开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护； 16.防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏； 17.预过滤器：可装预过滤器； 18.抗菌涂层：抗菌涂层设计，避免柜体表面细菌、微生物滋生污染； 19.电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；

三、配置要求：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 荧光灯; 2个. 3; 紫外灯; 1个. 4; ULPA超高效滤膜; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号20 荧光细胞成像仪（原装进口1台-神外张）

一、功能用途

用于全自动荧光细胞成像及分析

二、性能参数

*1.触摸屏≥10英寸(26 cm)彩色 LCD显示器，1280x768分辨率 2.物镜：20倍，数值孔径：≥0.40； 3.总放大率：≥170X（光学），-700X（数码变焦） *4.显色通道：≥4个（明场+三色荧光） 5.光源：LED 6.激发光：红、绿、蓝 7.发射光：红、绿、蓝 *8.图片叠加：明场和三个荧光通道图片均可合并叠加 9.最大视野≧0.7mm2 10.载物台：X，Y方向6mm移动范围, 触摸屏控制移动速度和方向 11.数据储存：≥16GB 12.具有HDMI接口，可同时传送音频和影像信号 13.兼容耗材：培养瓶(T25, T75, T225)， 多孔板(6, 12, 24, 48, 96, 384 孔)， 培养皿 (35mm,60mm, 100mm)， 腔室培养玻片，载玻片 14.数码相机：有效物理像素≥130万

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 细胞成像仪主机（内置触屏控制）; 1台. 2; 数码相机; 1台. 3; 装机试剂; 1套.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号21 细胞电转仪（国产/进口1台-神外张）

一、功能用途

用于将外部的DNA、siRNA、mRNA、蛋白、多肽等多种底物转入至细胞内

二、性能参数

1.细胞类型：可高效转染几乎所有的真核细胞：细胞系，原代细胞，神经细胞，干细胞，免疫类细胞等； *2.电转体系：20uL，120uL，200uL，1000ul，四个体系可以同时满足，不同体系间电转条件可转换； *3.细胞数范围：10^6-10^8个细胞/反应，满足基础及应用需求； 4.示波器功能：显示实际通过样品的电流波形，可视化掌控实验质量； *5.电转液：通用型，成本较低，不超过130元/次(120uL体系时)； 6.转染数据库：具备，方便不同细胞电转条件的调用及优化。

三、配置要求（单台）：

序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 20ul适配器; 1个. 3; 120/200ul适配器; 1个. 5; 1000ul适配器; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号22-1. 临床型落地式高速冷冻离心机（进口2台-神外张1 /输血1）

一、功能用途

主要用于各种亚细胞和病毒组分的细胞分离和收集等

二、性能参数

*1.最高转速≥25,000 rpm，最大相对离心力≥80,000 × g，最大容量≥6L *2.具备真空系统 *3.具备第一类医疗器械备案凭证 4.转速控制精度≤25rpm 5.触摸式液晶显示屏 6.温控范围：-10°C至40°C 7.具备转头自动识别功能 8.具备中文操作界面 9.噪音≤60dB 10.具备密码保护功能，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理 11.安全功能;转头不平衡检测、超速保护、超温保护等

三、配置要求（单台）：

输血科配置. 序号; 分项配置; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 8×50mL定角转头; 1个. 3; 50mL PP离心瓶; 50个. 4; 10mLPC离心瓶; 25个. 5; 10mL适配器; 8个. 6; 6×500mL定角转头; 1个. 7; 500mL PP离心瓶; 12个. 神外科配置. 1; 主机; 1台. 2; 8×50mL定角转头（最大相对离心力≥75000g）; 1个. 3; 50mL PP离心瓶; 50个. 4; 6×500mL定角转头（最大相对离心力≥17000g）; 1个. 5; 500mL PC离心瓶; 12个. 6; 6×250mL定角转头（最大相对离心力≥38000g）; 1个. 7; 250mL PP离心瓶; 12个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号22-2. 临床型落地式超速冷冻离心机（进口1台-血液）

一、功能用途

主要用于线粒体与内质网等亚细胞结构的分离与提取

二、性能参数

*1.最高转速≥29,000 rpm，最大相对离心力≥100,000 × g，最大容量≥4000ml *2.具备真空系统 *3.具备第一类医疗器械备案凭证 4.转速控制精度≤50 rpm 5.采用触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作 6.具备中文操作界面，以方便使用 7.主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程 8.具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件 9.加/减速设定≥9/10 10.安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等

三、配置要求（单台）：

序号; 分项配置; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 6×38.5mL水平转头（最大相对离心力≥100,000 × g）; 1个. 3; 38.5mL UC离心管; 100个. 4; 38.5mL PP 离心管; 100个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号23. 大型台式高速冷冻离心机（进口1台-输血科）

一、功能用途

生物样品大容量高速冷冻离心

二、性能参数

*1.最高转速≥18,000 rpm，最大相对离心力≥25,000 × g，最大容量≥1600ml 2.水平转子最大相对离心力≥4,000×g *3.温控范围：-11℃至40 ℃ 4.转子在最高转速下仍可保持4℃

三、配置要求：

序号; 分项配置; 数量. 1; 4x400ml水平转头; 1个. 2; 50ml尖底管配器; 4个. 3; 15ml适配器; 4个. 4; 酶标板转头; 1个. 5; 24 x1.5ml定角转头最高转速≥18,000 rpm; 1个. 6; 8 x50ml定角转头最高转速≥11,000rpm; 1个. 7; 10 x10ml定角转头最高转速≥18,000 rpm; 1个.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。

包号24. PCR扩增仪(国产1台-输血科)

一、功能用途

用于二代测序前自动化PCR扩增建库，最大限度简化目前测序前建库的复杂手工操作流程。

- 主要性能

*1.独立反应组件装载位≥4个 2.封闭式卡盒 3.反应试剂预先放置在卡盒中，无需提前准备。 4.反应产物可直接用于上机测序。 5.二代测序自动化建库的手工时间≤5分钟 *6.模块控温精度≤±0.5℃，最大升温速率应≥4.0，温度准确度≤0.6℃。 7.加热器温度范围：10.0℃-99.9℃。 8.DNA扩增产物总量≥1.5μg 9.样本容量：10μL -80μL

三、单台配置要求

序号; 分项配置名称; 数量. 1; PCR扩增仪; 1台. 2; 试剂盒; / 1盒.

四、其他要求

*1.需提供同品规投标产品至少一家重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户名单及采购合同（市内三甲教学医院是指陆军军医大学附属西南、新桥、大坪医院及重医附一、附二、儿童和口腔医院等）。所有投标产品均无重庆医科大学、陆军军医大学和重庆地区三甲教学医院用户，以及本年度注册的新产品除外。 2.关键技术指标，即“*”号条款，须对其满足招标需求的情况提供权威机构出具的有效证明材料：权威机构出具的产品认证/权威机构出具的检测报告/产品的技术白皮书（Datasheet）/产品彩页，需提供CFDA出具的医疗器械产品注册证和医疗器械生产许可证。 3.所投机型软硬件必须是所投品牌目前满足上述需求档次的最新上市、最高端、最全的配置。