附件1

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 全科医学科 |  | 设备名称 | 动静脉脉冲气压治疗仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1台 |  | 预算金额 | 3万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于改善肢体组织缺血状态，预防深静脉血栓，快速消除肢体水肿 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | 1.便携式，可直接挂在病床挡板及护栏上进行操作治疗 |  |  |  |  |
|  |  | ★2.在0.2秒之内可快速达到设定的压力值 | 时间越短，瞬间给足底静脉丛带来的动能就越大，加速静脉丛血液速度 |  |  |  |
|  |  | ★3.脉冲压力范围80～180mmHg，可调 |  |  |  |  |
|  |  | 4.工作压力模式≥4种 |  |  | 工作模式越多越好 |  |
|  |  | 5.具备定时功能，脉冲持续时间及间隔时间可调 |  |  |  |  |
|  |  | 6.脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲石膏足垫、脉冲手垫三种可选 |  |  |  |  |
|  |  | 7.具有故障自检，高低压报警功能 |  |  |  |  |
|  |  | 8.工作噪声≤60dB(A) |  |  | 噪音越小越好 |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 气管 |  |  |  | 2 | 根 |
| 3 | 脉冲足垫 |  |  |  | 1 | 副 |
| 4 | 脉冲手垫 |  |  |  | 1 | 副 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件2

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 急诊科 |  | 设备名称 | 空心钻 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1套 |  | 预算金额 | 3万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于手足骨创的复位固定钻孔 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | ★1.可135℃高温高压消毒 | 手术消毒无菌 |  |  |  |
|  |  | 2.无级调速，转速650转／分 |  |  |  |  |
|  |  | 3.温升≤25℃ |  |  |  |  |
|  |  | 4.运行时间（单次最长时间）30分钟/次 |  |  | 时间越长越好 |  |
|  |  | 5.噪声≤65dB（A） |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 |  |  |  | 1 | 件 |
| 2 | 电池 |  |  |  | 2 | 节 |
| 3 | 充电器 |  |  |  | 1 | 个 |
| 4 | 钥匙 |  |  |  | 1 | 把 |
| 5 | 通道 |  |  |  | 1 | 只 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件3

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 急诊科 |  | 设备名称 | 脊柱固定板套装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 2套 |  | 预算金额 | 1.4万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于院前脊柱损伤患者搬运 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | 1.可透X光 | 避免救治过程中反复转换搬运器材 |  |  |  |
|  |  | 2.最大承重≥110kg，实际重量≤10kg |  |  |  |  |
|  |  | 3.多个把手位，内置固定销和绑带可快速进行捆绑 |  |  |  |  |
|  |  | ★4.含头部固定器、可调节式颈托、固定带5根，并可与可调节式颈托、头部固定器等套件，共同组成脊椎损伤患者搬运系统解决方案 | 脊柱损伤患者固定和搬运所需 |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 脊柱板 |  |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 固定绑带 |  |  |  | 5 | 套 |
| 3 | 可调节式颈托 |  |  |  | 1 | 套 |
| 4 | 头部固定器 |  |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 脊柱板 |  |  |  | 1 | 套 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件4

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 急诊科 |  | 设备名称 | 交界区止血装置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1套 |  | 预算金额 | 2.8万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于腹股沟、腋部等交界部位院前快速压迫止血 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | ★1.便携式，可用于≥1处交界部位止血，安装时间≤1min | 院前急救和抢救等紧急情况的核心功能 |  |  |  |
|  |  | 2.由束带、卡扣、加压装置组成或由可拆卸固定支架、加压装置组成 |  |  |  |  |
|  |  | 3.加压装置≥1个，通用气囊式或旋压盘/板式等，可拆卸、替换 |  |  |  |  |
|  |  | 4.最高压力≥150N，可调节 |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 交界区止血装置 |  |  |  | 1 | 套 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件5

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 妇产科 |  | 设备名称 | 婴儿T-组合复苏器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1套 |  | 预算金额 | 4.5万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于产房、婴儿病房和新生儿重症监护室，婴儿的复苏抢救 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | 1.适用复苏体重≤10Kg的婴儿 |  |  |  |  |
|  |  | 2.复苏气体氧浓度：21～100%（依据气源供应氧浓度） |  |  |  |  |
|  |  | 3.复苏气体流量范围：5～15L/min（要求气源可设置该流量范围） |  |  |  |  |
|  |  | 4.压力表：量程-10～80cmH2O，精度≤±2%满刻度 |  |  |  |  |
|  |  | ★5.最大安全压力（Pmax）设置范围：1～60cmH2O（在规定气源输入流量范围内） | 设置范围适用于新生儿 |  | 范围越大越好 |  |
|  |  | 6.吸气峰压（PIP）设置范围：1～57cmH2O（流量5L/min时）；2～58cmH2O（流量8L/min时）；3～59cmH2O（流量10L/min时）；5～60cmH2O（流量15L/min时） |  |  | 范围越大越好 |  |
|  |  | 7.呼气末正压（PEEP）设置范围：0～8cmH2O（流量5L/min时）；0.2～17cmH2O（流量8L/min时）；0.5～23cmH2O（流量10L/min时）；1～28cmH2O（流量15L/min时） |  |  | 范围越大越好 |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 模拟肺 |  |  |  | 1 | 个 |
| 3 | 呼吸管路 |  |  |  | 5 | 套 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件6

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 药剂科 |  | 设备名称 | 涡旋仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 2台 |  | 预算金额 | 0.6万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于液液、液固、固固（粉末）混合 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | ★1.转速：2500～3000转/分 |  |  |  |  |
|  |  | ▲2.工作方式：连续、点触、可调速 |  |  |  |  |
|  |  | 3.功率：≥50W |  |  |  |  |
|  |  | 4.工作台：碗型、平板型可调换 |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 涡旋仪 |  |  |  | 1 | 台 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件7

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 药剂科 |  | 设备名称 | 真空泵 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1台 |  | 预算金额 | 0.2万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于真空抽气 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | ★1.功率≥60W |  |  |  |  |
|  |  | ★2.真空度：105 mbar/ 10.5 kpa/-682mmHg，可调 |  |  |  |  |
|  |  | ▲3.抽气速率（可调）≥20L/min |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 真空泵 |  |  |  | 1 | 台 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件8

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 药剂科 |  | 设备名称 | 软膏搅拌机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1台 |  | 预算金额 | 3.95万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于自制制剂生产 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 药学部制剂室五楼净化间 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | D级洁净区 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
| 升降装置 |  | ★1.1材质：304或316不锈钢（食品级），点动式电动升降 | 根据实际生产需要 |  |  |  |
|  |  | ★1.2搅拌刀：轴长500mm±10mm，直径分别为250±20mm；310±10mm | 根据实际生产需要 |  |  |  |
| 调速装置 |  | ▲2.1调速范围：0～750转/分 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 调速方式：无极调速 |  |  |  |  |
| 工作台面 |  | ▲3.1台面配制桶固定装置，可任意调节 |  |  |  |  |
|  |  | ▲3.2台底部具有可固定式万向轮 |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 软膏搅拌机 |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 搅拌刀 |  |  |  | 各1 | 把 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件9

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 药剂科 |  | 设备名称 | 立式气阀灌装机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1台 |  | 预算金额 | 1.3万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于自制制剂生产 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 药学部制剂室五楼净化间 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | D级洁净区 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
| 灌装头 |  | ★1.材质：304或316（食品级），物料出口采用防滴漏灌装嘴，适用于液体、乳膏灌装 | 根据实际生产需要 |  |  |  |
|  |  | ★2.灌装容量5～60ml，灌装精度≤±1% | 根据实际生产需要 |  | 灌装精度越小越好 |  |
|  |  | 3.灌装速度：20～50瓶/分钟 |  |  |  |  |
| 料斗 |  | ▲4.材质：304或316（食品级） |  |  |  |  |
|  |  | ▲5.容量范围：30～50L |  |  |  |  |
|  |  | ▲6.可设置手动或自动模式。手动模式时，踩压一次脚踏板，精准出料一次；自动模式，可自动出料 |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 立式气阀灌装机 |  |  |  | 1 | 台 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件10

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 药剂科 |  | 设备名称 | 生化培养箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 2台 |  | 预算金额 | 1.6万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于自制制剂微生物限度检查 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | 1.不锈钢内胆，容积≥70L |  |  |  |  |
|  |  | 2.温控范围10～50℃，温度波动度≤±1℃ |  |  |  |  |
|  |  | 3.隔板≥2块，可移动 |  |  |  |  |
|  |  | 4.循环风扇 |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 生化培养箱 |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 隔板 |  |  |  | 2 | 块 |
| 3 | 风扇 |  |  |  | 1 | 个 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件11

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 药剂科 |  | 设备名称 | 恒温水浴锅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1台 |  | 预算金额 | 0.15万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于精密恒温和辅助加热 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | ★1.容积≥9.9L |  |  | 容积越大越好 |  |
|  |  | 2.消耗功率≥1000W |  |  | 功率越高效率越好 |  |
|  |  | 3.控温范围RT+5～99℃ |  |  |  |  |
|  |  | 4.恒温波动度≤±0.5℃ |  |  |  |  |
|  |  | 5.定时范围0～999min |  |  |  |  |
|  |  | 6.跟踪报警：±2℃ |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 恒温水浴锅 |  |  |  | 1 | 台 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件12

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 药剂科 |  | 设备名称 | 真空干燥箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 1台 |  | 预算金额 | 0.7万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于自制制剂氯化钾颗粒的干燥失重检查，以及其他制剂或对照品的减压干燥 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | ★1.温控范围50～200℃，温度波动度≤±1℃ | 基本干燥条件的要求 |  | 温度控制范围越大越好，温度波动度越小越稳定 |  |
|  |  | 2.箱内压力应≤2.67KPa |  |  |  |  |
|  |  | 3.具备双层钢化防弹玻璃门 |  |  |  |  |
| 单台/套配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 真空干燥箱 |  |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 真空泵 |  |  |  | 1 | 个 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |

附件13

技术参数确认表

| 需求部门 |  | 药剂科 |  | 设备名称 | 防爆柜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 3个 |  | 预算金额 | 1.12万 |  |
| 设备使用需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途及使用范围 |  | 用于危险化学品的存放 |  |  |  |  |
| 安装场地 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 |  | 具体性能与参数要求 | 核心参数设置理由 |  | 可量化指标正偏离认定情况 |  |
|  |  | ★1.容积22加仑，45加仑 |  |  |  |  |
|  |  | 2.镀锌冷轧钢板，隔板可调节 |  |  |  |  |
|  |  | 3.三点联动锁，双锁 |  |  |  |  |
|  |  | 4.可调节防火通风孔 |  |  |  |  |
|  |  | 5.具备防液漏底槽 |  |  |  |  |
| 配置需求（一行只写一个配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备配置名称 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 防爆柜（22加仑） |  |  |  | 1 | 个 |
| 2 | 防爆柜（45加仑） |  |  |  | 2 | 个 |
| 售后服务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 保修年限 |  | 3年 |  |  |  |  |
| 耗材及零配件 |  | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |  |  |  |
| 故障响应时间 |  | 维修到达现场时间≤6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |  |  |  |
| 配件供应时间 |  | ≥10年 |  |  |  |  |
| 维修资料 |  | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |  |  |  |
| 升级 |  | 软件终身免费升级 |  |  |  |  |