附件2

技术参数确认书

- 一、项目总体需求与项目概述

腰椎间盘突出症是常见的脊柱疾病，通常通过手术进行治疗。然而，由于每个患者的病情、解剖结构以及影像特征的差异，术前决策需要个性化处理。现有的手术规划工具大多缺乏智能化、个体化的辅助决策能力，医生需要在复杂、多样的影像数据中寻找关键信息并制定手术方案，这增加了术前规划时间和误差风险。因此，通过收集医院腰椎间盘突出症数据，配置一套腰椎间盘突出症手术的个体化辅助决策系统，不仅可以提高术前规划的效率和精准度，还可以提升手术成功率和患者恢复效果。

腰椎间盘突出症手术个体化辅助决策系统包括：腰椎间盘突出症数据库、深度学习训练服务器平台、精准诊断和个性化手术方案生成、影像处理与病灶自动识别、手术路径规划与模拟、个体化决策支持、用户登录与权限管理平台。

项目软硬件如下所示：

- （一）硬件清单

| - 序号 | - 项目 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 深度学习服务器 | - 1台 |

- 软件模块

| - 序号 | - 项目 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 腰椎间盘突出症数据库 | - 1套 |
| - 2 | - 深度学习训练服务器平台 | - 1套 |
| - 3 | - 精准诊断和个性化手术方案生成 | - 1套 |
| - 4 | - 影像处理与病灶自动识别 | - 1套 |
| - 5 | - 手术路径规划与模拟 | - 1套 |
| - 6 | - 个体化决策支持 | - 1套 |
| - 7 | - 用户登录与权限管理平台 | - 1套 |

- 二、具体业务需求

- 1) 腰椎间盘突出症数据库

### ① 功能清单

数据收集：对接集成平台，获取医院的患者数据，包括CT、MRI影像数据、病史、术中操作记录、术后恢复情况等。

数据清洗与标准化：对收集的数据进行清洗、标准化处理，确保数据一致性和质量。

多模态数据管理：支持多模态数据（如DICOM格式的CT、MRI影像数据、术中视频数据等）的存储与管理。

数据标签与标注：对影像数据进行自动化或手动标注，支持深度学习模型的训练。

数据安全与隐私保护：采用数据加密、访问控制等措施，确保数据安全，符合国家相关法规。

### ② 过程需求

数据库系统需支持高效的数据导入和自动化数据清洗，确保大批量数据的快速处理。

系统应能自动识别和纠正影像中的噪声和伪影，提高数据质量，并生成标准化影像用于分析。

提供数据检索和查询功能，便于医生随时调用历史病例，进行手术方案对比和参考。

### ③ 参数需求

★ 数据库容量：支持至少128 TB的数据存储，以便应对大规模、多模态影像数据的积累。

★ 数据格式支持：兼容DICOM、JPEG、PNG等多种医学影像格式，支持视频格式（如MP4）存储。

▲ 数据管理功能：支持数据加密、用户权限管理和访问日志记录，确保数据安全。

★ 多模态融合：支持CT、MRI、X-ray等多模态数据的统一管理和标签化处理。

▲ 法规合规性：数据库平台需符合《中华人民共和国网络安全法》和《个人信息保护法》的要求。

- 2) 深度学习训练服务器平台

### ① 功能清单

多GPU并行计算：支持深度学习算法的高效开发和训练，采用多GPU并行计算，提升计算速度。

数据存储与管理：提供大容量存储设备，支持大规模医学影像数据的高速存取。

分布式训练：支持分布式训练环境，优化大规模数据处理和模型训练的效率。

实时数据流处理：具备实时数据流处理功能，确保模型训练和优化的高效性。

算法模型更新：支持模型的自动更新和优化，不断提升诊断和规划的准确性。

### ② 过程需求

系统应支持多节点分布式计算，保证在训练大规模深度学习模型时的计算资源利用率。

提供模型训练和推理的可视化界面，便于研发人员查看训练进度和调整参数。

配备大容量固态硬盘（SSD），提高数据读取速度，缩短模型训练时间。

### ③ 参数需求

★具备分布式训练能力，可利用服务器平台的多GPU资源进行模型的并行训练，支持数据并行和模型并行两种分布式训练方式。

★采用高速 SSD 硬盘组成的 RAID 阵列作为本地存储，提供快速的数据读写速度。

▲具备与外部存储设备（如网络附加存储 NAS 或存储区域网络 SAN）的连接能力，满足大规模影像数据的存储需求。

▲支持多种常见影像数据格式（如 DICOM、NIfTI 等）的导入，能够自动识别并解析影像文件中的元数据信息，包括患者信息、图像尺寸、分辨率等。

▲支持主流的深度学习框架（如 TensorFlow、PyTorch 等），能够方便地搭建和训练各种适用于精准诊断、影像处理和手术规划的模型架构，包括卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）及其变体（如 U-Net、ResNet 等）。

- 3) 精准诊断和个性化手术方案生成

### ① 功能清单

多模态影像融合：通过融合CT、MRI等多模态医学影像，实现病灶的精准定位。

个性化手术方案生成：根据患者具体解剖结构和病情特征，生成个性化的手术方案。

多术式推荐：结合病例库和深度学习模型，提供多个可行的手术方案，供医生参考选择。

影像预处理：对原始影像进行噪声去除、标准化和增强处理，确保影像质量。

### ② 过程需求

影像数据需通过标准化预处理管道，统一处理格式和分辨率，以便后续分析。

手术方案生成模块应能够根据患者的解剖和病灶特征，为医生提供可选择的术式，并附带关键参数（如切口位置、路径长度等）。

系统需具备自动分析影像与生成报告的功能，减少医生手动分析的时间。

### ③ 参数需求

★ 个性化方案推荐：结合解剖特征与病情特征，为患者生成3种以上的术式推荐。

▲ 预处理算法效率：数据预处理算法需在GPU环境下运行，单张影像处理时间≤2秒，出具第三方检测报告。

- 4) 影像处理与病灶自动识别

### ① 功能清单

深度学习影像识别：基于深度学习算法，自动识别腰椎间盘突出的具体部位和严重程度。

影像数据兼容性：支持不同成像设备的数据输入，自动适配各种影像格式。

实时影像处理：提供实时的影像数据处理和分析，确保手术规划时的快速响应。

### ② 过程需求

系统需支持批量影像处理，便于在短时间内完成多个病例的分析。

提供灵活的影像调节工具（如亮度、对比度、色彩调整等），辅助医生快速查看病灶。

模型需具备自学习功能，通过积累的临床数据不断提升病灶识别精度。

### ③ 参数需求

★ 识别精度：自动化病灶识别算法精度≥85%，并能分辨不同级别的椎间盘突出，出具第三方检测报告。

▲ 识别速度：每张影像的识别时间≤5秒，确保医生在临床环境中的快速响应，出具第三方检测报告。

★ 多设备兼容性：系统需兼容不同品牌和型号的CT、MRI设备，支持统一的DICOM影像接口。

▲ 算法可更新性：系统需支持在线更新算法和模型，确保与最新临床研究保持一致。

- 5) 手术路径规划与模拟

### ① 功能清单

智能路径规划：根据患者解剖结构，设计智能化的手术路径规划，确保手术工具精确、安全地到达病灶区域。

三维可视化模拟：提供手术路径的三维可视化展示，支持医生在术前进行路径预演和调整。

实时路径调整：在手术过程中，可根据实际情况实时调整路径，确保安全性和精准性。

### ② 过程需求

手术路径需通过自动规划与人工干预结合的方式，确保路径的精度和灵活性。

系统应提供多角度三维可视化视图，医生可自由旋转、放大或缩小模型，以更好地进行手术模拟。

需具备路径动态调整与预警机制，一旦检测到规划路径与实际情况有偏差，系统会发出警示。

### ③ 参数需求

▲ 三维可视化分辨率：三维模型的可视化分辨率需达到1920x1080 Full HD及以上，支持缩放、旋转和路径动态调整，出具符合国家/地方标准的第三方检测报告。

★ 实时模拟响应：路径模拟需具备实时反馈能力，延迟≤100ms，出具第三方检测报告。

▲ 数据交互功能：支持与手术机器人、导航系统的实时数据交互，确保手术实施的无缝对接。

- 6) 个体化决策支持

### ① 功能清单

手术大数据分析：利用大数据技术，分析历史手术病例和临床反馈，形成个体化的手术方案推荐。

术式智能推荐：结合患者具体情况和大数据分析结果，为医生提供个性化的术式选择建议。

临床经验积累：通过系统学习，不断积累临床经验，提高手术方案的推荐精准度。

### ② 过程需求

系统需结合病历信息、术中影像和恢复数据，为医生提供术式建议，并解释推荐的依据。

支持手术方案模拟与评估，医生可通过模拟环境预演手术效果。

提供历史病例的对比分析功能，帮助医生在个体化决策时参考相似病例的成功经验。

### ③ 参数需求

★ 自动优化能力：系统需结合大数据分析和深度学习模型，实现手术方案自动优化，推荐准确率≥85%，出具第三方检测报告。

▲ 病例分析速度：每个病例分析的平均时间≤2分钟，支持多种参数调整，出具第三方检测报告。

★ 手术方案可调性：医生可手动修改推荐方案中的关键参数，如切口位置、路径规划等，操作便捷性高。

▲ 数据驱动的建议系统：基于超过200个手术案例的数据支持，系统通过学习更新术式建议模型。

- 7) 用户登录与权限管理

- ①集成平台对接集成

系统支持与集成平台对接，可选择通过平台认证接口实现单点登录，支持使用平台已有账户直接访册。

- ②权限管理与角色分配问系统，无需重复注

（1）用户角色分类

医生（普通用户）：可以访问病灶检测、手术规划功能，查看患者相关数据，并根据权限编辑或上传新的病例数据。普通用户权限适合一线临床医生。

实验室研究人员（高级用户）：除上述功能外，可以对影像进行标注和验证，还能参与深度学习模型的训练数据集管理（如校验自动标注结果）。

技术工程师：负责系统维护、模型训练、算法优化等，权限涵盖模型的训练与部署、系统配置和诊断等。可对数据进行批量处理和清洗。

系统管理员：拥有最高权限，负责用户账户管理、权限设置、系统日志审查、数据安全设置等工作。系统管理员还可以定义系统的访问控制策略和数据管理政策。

医疗机构管理员：管理其所属机构用户的权限，查看本机构的数据使用情况报告，并配置特定的账户和访问权限。

（2）权限设置

基于角色的访问控制（RBAC）：系统中采用RBAC，按照用户的角色和职能分配权限，不同角色有不同的数据和功能访问权限。可以进一步细化角色的权限，比如医生可以查看特定患者的数据，管理员可以控制某些敏感数据的访问权限。

精细化权限管理：管理员可以按需调整用户权限，例如，某些医生或专家可被授予更多数据标注和训练模型的权限，同时，防止未经授权的用户访问敏感数据和功能模块。

- 9) 系统硬件需求

| 序号 | 硬件名称 | 具体要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深度学习 服务器 | 1、★CPU：≥2颗 X86处理器，每颗≥32核心64线程，基础频率≥2.8GHz，最大加速频率≥3.7GHz，缓存容量≥128MB； 2、★GPU：配置≥2块，每块FP16半精度浮点运算中每秒浮点运算次数(FLOPS)达到312 TFLOPS； 3、▲总内存≥1 TB DDR4 2133MT/s，提供≥32个内存槽位，最大支持内存总容量≥4TB； 4、▲实配6块1.92 TB 2.5 寸 SSD硬盘；支持至少128 TB的数据存储；实配硬盘槽位：≥24个（配满盘架）； 5、实配12Gb SAS磁盘阵列控制器, 实配≥4GB Flash保护缓存, 实配RAID 0/1/1+0/5/6/10/50/60，RAID卡具有独立插槽； 6、配置≥10个独立的PCI-E插槽，插槽必须≥PCIe 4.0； 7、▲实配≥4个100G低延迟以太网光口(满配光模块)； 8、▲实配≥2张32G的双口HBA卡(满配光模块)； 9、▲实配远程管理功能； 10、▲支持LED指示灯告警功能(CPU，内存，硬盘)等故障判断； 11、▲实配机箱≥2U，并含导轨； 12、▲实配≥4个热插拔冗余电源，额外提供电源线； 13、▲实配≥4个冗余风扇，风量达到 100CFM 以上，静压在5mm H2O以上； 14、★免费质保服务：提供原厂至少5年7×24专业技术支持，按用户需求提供4小时以内上门服务（提供相关证明材料并加盖投标人公章） 15、★要求国产品牌，机架式服务器。 | 1台 |

- 三、售后服务要求

软件系统免费维保期为五年。对于免费维护期结束后，若双方签订维保协议，每年维保费不超过软件费用的8％。

- 四、项目实施要求

本项目实施周期 12 个月。

根据项目需要进行驻场开发和公司总部后台开发。。驻场工程技术人员不少于 5 名，其中，项目经理 1 人，现场开发人员 2 人，实施人员 2 人，派驻时间从项目启动至项目验收之日。